УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  186/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки аппарата ИВЛ для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»:

| Технические характеристики аппарата искусственной вентиляции легких для взрослых и детей. |
| --- |
| № п/п | Требуемый показатель технической или функциональной характеристики | Значение | Отметить да/нет, вставить значение параметра |
| 1.Общие требования |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, палат пробуждения и внутригоспитальной транспортировки пациентов | Наличие |  |
|  | Регистрационное свидетельство МЗ России | Наличие |  |
|  | Сертификат Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Категории пациентов | Взрослые и дети |  |
|  | Диапазон инспираторного потока, не уже | 0 – 240 л/мин |  |
|  | Триггерная система | по давлению и по потоку |  |
|  | Базовый поток, не более л/мин. | 2 |  |
|  | Система доставки газов | клапаны, управляемые микропроцессором |  |
|  | Автоматический механизм регуляции скорости инспираторного потока | Наличие |  |
|  | Система доставки газов | воздух от встроенной турбины и кислород |  |
|  | Газоснабжение О2 в диапазоне, бар | 2-6 |  |
|  | Датчик потока, встроенный в аппарат ИВЛ | Наличие |  |
|  | Датчик потока не требует замены | Наличие, ультразвуковой |  |
|  | Датчик кислорода | Электрохимический |  |
|  | Автоматический тест работоспособности аппарата ИВЛ с калибровкой датчиков перед подключением пациента | наличие |  |
|  | Тест контура пациента компенсацией эластичности | Наличие |  |
|  | Встроенные аккумуляторы, не менее | 120 мин. |  |
| 2. Режимы вентиляции |
|  | 1/Управляемый по объему (VC) 2/Управляемый по давлению (PC) 3/С поддержкой давления (PS) 4/СРАР 5/SIMV(VC)+PS 6/SIMV(PC)+PS | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
|  | Возможность расширения спектра режимов вентиляции путем добавления программного обеспечения с использованием электронного носителя информации | Наличие |  |
|  | Резервная (принудительная) вентиляция по давлению и по объему при возникновении апноэ в режимах поддержки | Наличие |  |
|  | Возможность выбора параметров резервной вентиляции | Наличие |  |
|  | Автоматический возврат в режимы поддержки при восстановлении самостоятельного дыхания | Наличие |  |
| 3. Параметры вентиляции |
|  | Инспираторный дых. объем, не уже, мл. | 20 - 2000 |  |
|  | Инспираторный минутный объем, не уже л/мин | 0,3 – 60 |  |
|  | Частота управляемых дых. циклов, не уже, дых в мин. | 4-150 |  |
|  | SIMV-частота, не уже, дых. в мин. | 1-60 |  |
|  | Управляемое давление, не уже, cм.Н2О. | 0-99 |  |
|  | Поддерживающее давление, не уже, cм.Н2О | 0-99 |  |
|  | ПДКВ , не уже, cм.Н2О. | 1-50 |  |
|  | Соотношение вдох : выдох, не хуже | 1:10-4:1 |  |
|  | Время роста потока вдоха, % дых. цикла, не уже | 0 – 20 |  |
|  | Переключение вдоха, не уже, % | 1-70 |  |
|  | Время апноэ, не уже, сек. | 2 – 45 |  |
|  | Концентрация кислорода, не уже, % | 21-100 |  |
|  | Чувствительность триггера по потоку, не уже, л/мин | 0,2-2 л/мин |  |
|  | Чувствительность триггера по давлению, не уже, см Н2О | -1 – -20 |  |
|  | Инспираторный дыхательный объем в режиме резервной вентиляции, не уже, мл. | 20-2000 |  |
|  | Управляемое давление в режиме резервной вентиляции, не уже, см.Н2О. | 5 -99 |  |
|  | Частота дыхания в режиме резервной вентиляции, не уже, дых/мин | 4-150 |  |
|  | Время вдоха в режиме резервной вентиляции, не уже, сек. | 0.1-5 |  |
|  | Встроенный электронный справочник с описаниями режимов вентиляции | Наличие |  |
|  | Динамические графические (подсказки) отображения изменений фаз и профилей дыхательного цикла при проведении настроек вентиляции | Наличие |  |
| 4. Терапевтические процедуры |
|  | Автоматический режим пре- и постоксигенации при отсоединении для санации бронхов | Наличие |  |
|  | Преоксигенаци не менее, сек. | 120 |  |
|  | Постоксигенация не менее, сек. | 60 |  |
|  | Активация сигнала тревоги через 60 сек. после отсоединения для санации | наличие |  |
|  | Небулайзер микропомповый, расходный, для кратковременной и продленной небулизации | Наличие |  |
|  | Управление процессом ингаляции с экрана аппарата ИВЛ | Наличие |  |
|  | Продолжительность сеансов ингаляции не менее диапазона, мин. | 5-30 |  |
|  | Режим непрерывной ингаляции | наличие |  |
| 5. Графический дисплей |
|  | Цветной жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
|  | Размер | 31см /12 дюйм |  |
|  | Разрешение не менее, пикселей | 1024х768 |  |
|  | Управление аппаратом ИВЛ по средством функций сенсорного дисплея без дополнительных ручек и кнопок | Наличие |  |
|  | Дисплей должен быть с изменяемым углом обзора | Наличие |  |
|  | Максимально до 3-х вкладок меню, для доступа к параметрам и настройкам | Наличие |  |
|  | Система предупреждения и защиты от установки опасных параметров вентиляции | Наличие |  |
|  | Дополнительные виртуальные, экранные «кнопки» прямого доступа к параметрам: - Объем/Давление - ПДКВ - O2 конц. - ЧД | Наличие |  |
| 6. Мониторинг дых. параметров (цифровые параметры) |
|  | Пиковое давление Давление в паузе ПДКВ Среднее давление Конечное давление выдоха Выдыхаемый минутный объем Вдыхаемый минутный объем Вдыхаемый объем Выдыхаемый объем Частота дыханий Отношение вдох:выдох Время вдоха Конечный экспираторный поток Измеренная концентрация О2 Частота спонтанного дыхания Выдыхаемый минутный объем спонтанного дыхания Процент утечки Давление на входе О2 и сжатого воздуха Дыхательн. работа вентилятора WOBvent Дыхательная работа пациента (WOBpat) Эластичность (E) Оценка готовности к самостоятельному дыханию (P0.1) Индекс поверхностного дыхания (SBI) VT/PBW (Дыхательный объем/расчетный вес пациента) | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 7. Мониторинг дых. параметров (графический) |
|  | кривые в реальном времени: Поток-время Давление-время Объем-время | наличие |  |
|  | Петли в реальном времени: Объем-давление Поток-объем Давление-поток | Наличие |  |
|  | Сохранение и отображение референтных петель | Наличие |  |
|  | Наложение «сетки» на петли, для проведения расчетов | Наличие |  |
|  | Выбор отображения кривых: на темном фоне или с заштрихованной площадью под кривой | Наличие |  |
|  | Выбор различных конфигураций экрана для отображения параметров в зависимости от задач пользователя | Наличие |  |
|  | Отображение 3 кривых и основных цифровых параметров в режиме реального времени | Наличие |  |
|  | Отображение 3 кривых, не менее 30 цифровых параметров в режиме реального времени | Наличие |  |
|  | Отображение 3 кривых и 3 петель с основными цифровыми респираторными параметрами в режиме реального времени | Наличие |  |
|  | Дистанционный вид – основные цифровые параметры в крупном формате для контроля за проводимой вентиляцией на расстоянии | Наличие |  |
|  | Режим с основными цифровыми параметрами | Наличие |  |
| 8. Сохранение информации |
|  | Тренды за 72 часа по всем мониторируемым параметрам в цифровом и графическом виде | Наличие |  |
|  | Просмотр трендов на экране не менее, час. | 72 |  |
|  | Функция курсора с меню трендов | Наличие |  |
|  | Сохранение снимков экрана в памяти аппарата и на электронном носителе, не менее 30 снимков | Наличие |  |
|  | Сохранение эпизодов вентиляции в памяти аппарата и на электронном носителе длительностью не менее 30 секунд, не менее 30 эпизодов | Наличие |  |
| 9. Возможности подключений |
|  | RS –232 MIB (стандартный медицинский интерфейс) 2 USB | Наличие Наличие Наличие |  |
| 10. Тревожные сигналы |
|  | Давление в дых.путях (верхнее) Постоянное высокое давление Концентрация кислорода Вдыхаемый мин. объем Выдыхаемые мин.объемы Апноэ Частота дыханий Газоснабжение Емкость аккумуляторов Низкое конечное давление выдоха Технические | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
|  | Визуальное отображение тревоги в виде сигнальной лампы, доступное с любой стороны аппарата | Наличие |  |
|  | 3-х уровневая система тревог с цветовой кодировкой по значимости | Наличие |  |
|  | Интегрированная система подсказок по возникшим тревогам | Наличие |  |
| 11. Обслуживание |
|  | Разборка аппарата для дезинфекции без применения дополнительных инструментов | Наличие |  |
|  | Дезинфекция и стерилизация экспираторного канала в сборе | Наличие |  |
|  | Электронный журнал записи функций вентилятора и сервисного обслуживания | Наличие |  |
|  | Ресурс турбины, не менее, часов | 40 000 |  |
| Комплект поставки: |
|  | Аппарат ИВЛ с интегрированным монитором | 1 шт. |  |
|  | Тележка мобильная со стопорами на 4-х колесах | 1 шт. |  |
|  | Увлажнитель с ручным контролем температуры | 1 шт. |  |
|  | Контур пациента многоразовый, силиконовый, для применения у взрослых и детей, с двумя влагосборниками | 1 шт. |  |
|  | Небулайзер расходный, для продленной небулайзерной терапии (до 28 дней) с комплектом для подключения | 1 шт. |  |
|  | Шланг высокого давления для подключения к централизованной сети подачи кислорода | 1 шт. |  |
|  | Фильтр вирусно-бактериальный расходный с временем службы не менее 48 часов | 60 шт. |  |
|  | Фильтр HEPA с пылевым фильтром для турбины, расходный | 1 компл. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 компл. |  |
|  | Программное обеспечение и инструкции по эксплуатации должны быть полностью руссифицированные | Наличие |  |
|  | Гарантия на аппарат не менее 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию | Наличие |  |

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 2 045 000 (Два миллиона сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество, компл. | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких для детей и взрослых | 1 | комп. | 2 000 000,00 | 1 925 000,00 | 2 210 000,00 |
| Сумма, руб. |  |  | 2 000 000,00 | 1 925 000,00 | 2 210 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 2 045 000,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 100 (Ста) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 7 (Семи) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.