УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 195/19

о проведении повторного запроса котировок на право заключения договора поставки

наркозного аппарата с монитором пациента для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки наркозного аппарата с монитором пациента для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| Наркозный аппарат 1 (Один) компл. |
| --- |
|  | Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра | Наличие функции или значение параметра согласно технических данных прибора (заполняется поставщиком при подаче котировочной заявки) | Примечание (заполняется поставщиком при подаче котировочной заявки) |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |
|  | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
|  | Наличие сертификата Госстандарта России или декларации о соответствии | Наличие |  |  |
|  | 2. Характеристики и технические требования к наркозно-дыхательному аппарату |  |  |  |
|  | Возможность проведения ингаляционного наркоза у взрослых, детей или новорожденных | наличие |  |  |
|  | Количество газов | не менее 3-х |  |  |
|  | Крепление испарителей | не менее 2 испарителя |  |  |
|  | Система безопасности при прекращении подачи О2 | наличие |  |  |
|  | Линии подачи сжатых газов | не менее 5 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST |  |  |
|  | Дыхательный контур пациента взрослый | многоразовый, автоклавируемый |  |  |
|  | Электронные ротаметры на 3 газа | наличие |  |  |
|  | Диапазон измерения ротаметров , не менее | Воздух: 0-15 л/мин. О2: 0-15 л/мин. N2O: 0-10л/мин |  |  |
|  | Общий расходомер | 0-10 л/мин |  |  |
|  | Дополнительный ротаметр подачи О2 | 0-15 л/мин |  |  |
|  | Экстренная подача О2 | 25-75 л/мин |  |  |
|  | Механическая защита от гипоксии, содержание кислорода в воздушно-газовой смеси | не менее 21% |  |  |
|  | Уровень давления кислорода для отключения подачи закиси азота | <100 кПа |  |  |
|  | Клапан сброса избыточного давления | наличие |  |  |
|  | Контроль давления подачи газов | Манометры на каждый газ |  |  |
|  | Утечка системы | не более 150 мл/мин при 3 кПа |  |  |
|  | Абсорбер СО2: | наличие |  |  |
|  | Канистра для извести | автоклавируемая многоразовая |  |  |
|  | Емкость | не менее 1,5 л |  |  |
|  | Возможность подключения одноразовых канистр с адсорбентом | наличие |  |  |
|  | Выбор ручной/аппаратной вентиляции | наличие |  |  |
|  | Обход абсорбера (Bypass) | наличие |  |  |
|  | Объем дыхательного контура аппарата | не более 2,6 л. |  |  |
|  | Дыхательный контур аппарата | многоразовый, автоклавируемый при 134⁰ |  |  |
|  | Интегрированный клапан APL | выкл., 5 - 75 см. вод. ст |  |  |
|  | Индикация осязаймости клапана APL | от 30 см H2O |  |  |
|  | Подключения компактной дыхательной системы к основному аппарату: беспроводное бесшланговое к системе подачи сжатого газа, отвода наркотических газов и датчикам контроля | наличие |  |  |
|  | Подогреватель компактной дыхательной системы: встроенный компактный подогреватель, активное подогревание для предупреждения конденсации | наличие |  |  |
|  | Интегрированный в компактную дыхательную систему влагосборник | наличие |  |  |
|  | Выход для работы по полуоткрытому контуру | возможность |  |  |
|  | Мобильная тележка |  |  |  |
|  | Металлическая с покрытием | наличие |  |  |
|  | Выдвижной ящик, закрывается на ключ | не менее 1-х |  |  |
|  | Встроенный воздушного компрессора (в данной конфигурации - 1 выдвижной ящик) | наличие |  |  |
|  | Письменный стол анестезиолога | наличие |  |  |
|  | Светодиодная подсветка рабочей поверхности анестезиолога | наличие |  |  |
|  | Центральная тормозная система | наличие |  |  |
|  | Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования | наличие |  |  |
|  | AGSS cистема удаления газового анестетика, пассивная | возможность |  |  |
|  | AGSS cистема удаления газового анестетика, активная | наличие |  |  |
|  | Дополнительный отдельный выход ACGO для работы по полуоткрытому контуру | наличие |  |  |
|  | Испарители |  |  |  |
|  | Фторотан (Галотан) | возможность |  |  |
|  | Изофлюран | наличие |  |  |
|  | Севофлюран | наличие |  |  |
|  | Дезфлюран | возможность |  |  |
|  | Энфлюран | возможность |  |  |
|  | Крепление selectatec with interlock | наличие |  |  |
|  | Емкость испарителей | не менее 360 мл. |  |  |
|  | Анестезиологический вентилятор |  |  |  |
|  | Тип привода | пневматический с электронным управлением |  |  |
|  | Режимы и методы ИВЛ: |  |  |  |
|  | Режим вентиляции VCV | наличие |  |  |
|  | Режим вентиляции PCV | наличие |  |  |
|  | Режим вентиляции PSV | возможность |  |  |
|  | Режим вентиляции PS/CPAP | наличие |  |  |
|  | Режим вентиляции SIMV (SIMV-VCV/SIMV-PCV) | наличие |  |  |
|  | Режим вентиляции PCV-VG | наличие |  |  |
|  | Режим вентиляции SIMV-VG | наличие |  |  |
|  | Ручная вентиляция | наличие |  |  |
|  | Графический дисплей, интегрированный в базовый корпус аппарата | Цветной ЖК, сенсорный |  |  |
|  | Размер экрана не менее | 12.1 дюйма |  |  |
|  | Разрешение экрана не менее | 1024×768 |  |  |
|  | Отображение на экране | наличие |  |  |
|  | Параметры и режимы вентиляции | наличие |  |  |
|  | Мониторируемые показатели | наличие |  |  |
|  | Кривые мониторинга дыхательных функций, до 3 кривых одновременно | наличие |  |  |
|  | Отображение петель спирометрии PV / FV / PF | возможность |  |  |
|  | Параметры тревог | наличие |  |  |
|  | Таймер длительности анестезии | наличие |  |  |
|  | Графическое отображение показателей электронных ротаметров | наличие |  |  |
|  | Числовое отображение общего потока в л/мин | наличие |  |  |
|  | Процент содержания кислорода в воздушно-газовой смеси | наличие |  |  |
|  | Тренды на 48 часов | наличие |  |  |
|  | Параметры вентиляции |  |  |  |
|  | Дыхательный объем | 20-1500 мл 5-1500 мл в режиме PCV |  |  |
|  | Частота дыханий | от 4 до 100/мин |  |  |
|  | Ограничение давления | 10-100 см Н2О |  |  |
|  | Инспираторное давление | 5 - 70 см H2O |  |  |
|  | Инспираторная пауза | выкл, 5-60% |  |  |
|  | Время вдоха | 0,2-5 сек |  |  |
|  | PEEP электронный | выкл, 3 - 30 см Н2О. |  |  |
|  | I/E соотношение | от 4:1 до 1:8 |  |  |
|  | Чувствительность триггера | 0,5 - 15 л/мин |  |  |
|  | Максимальный поток | ≥120 л/мин |  |  |
|  | Мониторируемые параметры |  |  |  |
|  | Дыхательный объем | 0 - 2500 мл |  |  |
|  | Минутный объем | 0 - 100 л/мин |  |  |
|  | Давление в дыхательных путях | -20 - 120 см H2O |  |  |
|  | Среднее давление | -20 - 120 см H2O |  |  |
|  | Давление плато | -20 - 120 см H2O |  |  |
|  | Соотношение I/E | 4:1 - 1:10 |  |  |
|  | Концентрация О2 | 18 - 100 % |  |  |
|  | PEEP | 0 - 70 см Н2О |  |  |
|  | ЧДД | 0 - 120 дых/мин |  |  |
|  | Комплайнс | 0 - 300 мл/см Н2О |  |  |
|  | Сопротивление | 0 - 600 см Н2О/(л/с) |  |  |
|  | Капнометрия ЕТСО2, FiCO2 | наличие |  |  |
|  | Концентрация N2O (FiN2O, ETN2O) | наличие |  |  |
|  | Концентрация ингаляционного анестетика (автоматическое определение анестетика) | наличие |  |  |
|  | Обновременное отображение концентрации нескольких ингаляционных анестетиков | наличие |  |  |
|  | Минимальная альвеолярная концентрация | наличие |  |  |
|  | Мониторинг глубины анестезии - BIS | возможность |  |  |
|  | Графический мониторинг |  |  |  |
|  | Кривая давления | наличие |  |  |
|  | Кривая потока | наличие |  |  |
|  | Кривая объема | наличие |  |  |
|  | Кривая CO2 | наличие |  |  |
|  | Кривая кислорода | наличие |  |  |
|  | Кривая N2O | наличие |  |  |
|  | Кривая газового анестетика | наличие |  |  |
|  | Кривая BIS | возможность |  |  |
|  | Механика дыхания - спирометрия, петли PV / FV / PF | возможность |  |  |
|  | Сохранение петли | возможность |  |  |
|  | Одновременное отображение сохраненной и текущей петли | возможность |  |  |
|  | Количество петель доступных для сохранения в качестве опорной | Возможность до 4 |  |  |
|  | Модули, встраевыемые в корпус НДА, не требующие дополнительного монитора | наличие |  |  |
|  | Модуль Капнометрии СО2 в боковом потоке | возможность |  |  |
|  | Диапазон измерений | 0 – 99 ммHg |  |  |
|  | Разрешение | 1 ммHg |  |  |
|  | Точность |  ммHg(0-40 ммHg), ±5% (41-76 ммHg), ±10% (77-99 ммHg) |  |  |
|  | Показания на дисплее | Fi и ЕТ |  |  |
|  | Модуль Газонализа - Мультигаз | наличие |  |  |
|  | Линия возврата газа | наличие |  |  |
|  | Капнометрия СО2 | наличие |  |  |
|  | Диапазон измерений | от 0 до 10 % |  |  |
|  | Положение датчика: |  |  |  |
|  | Sidestream | наличие |  |  |
|  | Показания на дисплее | Fi и ЕТ |  |  |
|  | Оксиметрия О2 | наличие |  |  |
|  | Диапазон измерений | 0 – 100% |  |  |
|  | Тип анализатора | парамагнитный (быстрая оксиметрия) |  |  |
|  | Разрешение | ± 1% |  |  |
|  | Показания на дисплее | Fi и ЕТ |  |  |
|  | Анестетики | наличие |  |  |
|  | Метод: инфракрасная абсорбция | наличие |  |  |
|  | Диапазон измерений: |  |  |  |
|  | N2O | 0 – 100% |  |  |
|  | Enf, Iso, Hal | 0 – 5% |  |  |
|  | Sev | 0 – 8% |  |  |
|  | Des | 0 – 18% |  |  |
|  | Показания на дисплее | Fi и ЕТ, МАС значения |  |  |
|  | Возможность автоматического определения двух анестетиков одновременно | наличие |  |  |
|  | Скорость забора пробы | 100/110/120/150/180/200 мл/мин |  |  |
|  | Мониторинг глубины анестезии BIS | возможность |  |  |
|  | Метод | Биспектральный анализ ЭЭГ |  |  |
|  | Диапазон измерений | 0-100 |  |  |
|  | Расчетные параметры | SQI, EMG, SR, SEF, TP, BC |  |  |
|  | Билатеральная регистрация BIS | возможность |  |  |
|  | Тревоги |  |  |  |
|  | Функция автопределов тревог | наличие |  |  |
|  | Потеря питания | наличие |  |  |
|  | Низкий заряд батареи | наличие |  |  |
|  | Высокая FiO2 | наличие |  |  |
|  | Низкая FiO2 | наличие |  |  |
|  | Высокое давление | наличие |  |  |
|  | Низкое давление | наличие |  |  |
|  | Высокий ДО | наличие |  |  |
|  | Низкий ДО | наличие |  |  |
|  | Высокий МО | наличие |  |  |
|  | Низкий МО | наличие |  |  |
|  | Высокая частота дыхания | наличие |  |  |
|  | Низкая частота дыхания | наличие |  |  |
|  | АПНОЭ пациента | наличие |  |  |
|  | Низкое давление подачи кислорода | наличие |  |  |
|  | Верхний предел EtCO2 | наличие |  |  |
|  | Нижний предел EtCO2 | наличие |  |  |
|  | Верхний предел FiCO2 | наличие |  |  |
|  | Верхний предел для галотана, энфлюрана, изофлюрана, севофлюрана, десфлюрана | наличие |  |  |
|  | Нижний предел для галотана, энфлюрана, изофлюрана, севофлюрана, десфлюрана | наличие |  |  |
|  | Верхний предел BIS | возможность |  |  |
|  | Нижний предел BIS | возможность |  |  |
|  | Информационные подсказки, сообщающие о состоянии системы | наличие |  |  |
|  | Тренды | наличие |  |  |
|  | Графический | наличие |  |  |
|  | Табличный | наличие |  |  |
|  | Длительность | 48 часов |  |  |
|  | Разрешение табличного тренда | 30 с, 1 мин, 5 мин, 30 мин |  |  |
|  | Питание | 220/240 В, 50/60 Гц |  |  |
|  | Батарея | Литиевая |  |  |
|  | Количество батарей | 1 или 2 |  |  |
|  | Длительность работы от 1 батареи (90 минут) | наличие |  |  |
|  | Длительность работы от 2 батарей (240 минут) | возможность |  |  |
|  | Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования | наличие |  |  |
|  | Количество розеток | 4 |  |  |
|  | Комплектность: | кол-во |  |  |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат | 1 |  |  |
|  | Абсорбер СО2 | 1 |  |  |
|  | Испаритель ингаляционных анестетиков (Севофлюран) | 1 |  |  |
|  | Испаритель ингаляционных анестетиков (Изофлюран) | 1 |  |  |
|  | Комплект шлангов высокого давления | 1 |  |  |
|  | Батарея встроенная в корпус аппарата | 1 |  |  |
|  | Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора | 1 |  |  |
|  | Многоразовый дыхательный контур, для взрослых | 1 |  |  |
|  | Встроенный модуль Мультигаз с принадлежностями | 1 |  |  |
|  | Встроенный компрессор | 1 |  |  |
|  | 3. Прочие условия |  |  |  |
|  | Гарантия на основной блок, не менее 12 месяцев | Наличие |  |  |
|  | Гарания на принадлежности, не менее 6 месяцев | Наличие |  |  |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |  |  |
| Монитор пациента 1 (Один) компл. |
|  | Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра | Наличие функции или значение параметра согласно технических данных прибора (заполняется поставщиком при подаче котировочной заявки) | Примечание (заполняется поставщиком при подаче котировочной заявки) |
|  | Общие требования |  |  |  |
| 1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 2 | Наличие сертификата или декларации о соответствии | Наличие |  |  |
|  | Характеристики и технические требования |  |  |  |
| 1 | Возрастные группы пациентов | Взрослые, дети и новорожденные |  |  |
| 2 | Тип монитора | Модульный |  |  |
| 3 | Интерфейс | Русскоязычный, цветной |  |  |
| 4 | Сетевой разъем | RJ45 |  |  |
| 5 | Подключение до 3 независимых дисплеев | Возможность |  |  |
| 6 | Дисплей |  |  |  |
| 6.1 | Тип | Цветной жидкокристаллический, сенсорный |  |  |
| 6.2 | Диагональ | Не менее 17 дюймов |  |  |
| 6.3 | Разрешение | Не менее 1280 × 1024 |  |  |
| 7 | Количество одновременно отображаемых кривых на дисплее | Не менее 12 |  |  |
| 8 | Сохранение данных |  |  |  |
| 8.1 | Развернутые кривые | Не менее 48 часов |  |  |
| 8.2 | Тренды: Цифровые и графические | Не менее 120 часов при разрешении не более 1 мин |  |  |
| 8.3 | Минитренды | Не менее 1 час при разрешении не более 1 с |  |  |
| 8.4 | Измерение НИАД | Не менее 1000 измерений |  |  |
| 8.5 | Эпизоды тревоги | Не менее 100 с соответствующими кривями |  |  |
| 8.6 | Эпизод аритмии | Не менее 100 с соответствующими кривыми |  |  |
| 8.7 | Результаты интерпретации 12 каналов ЭКГ | Не менее 20 наборов |  |  |
| 9 | Просмотр информации другого монитора, подключенного к сети | Наличие |  |  |
| 10 | Экран ОксиКРГ (oxyCRG) | Наличие |  |  |
| 11 | Расчеты |  |  |  |
| 11.1 | лекарственных препаратов | Наличие |  |  |
| 11.2 | оксигенации | Наличие |  |  |
| 11.3 | вентиляции | Наличие |  |  |
| 11.4 | показателей гемодинамики | Наличие |  |  |
| 11.4 | функции почек | Наличие |  |  |
| 12 | Технология plug-and-play, автоматическое определение и работа с любым модулем без прерывания работы монитора, без необходимости обновления программного обеспечения | Наличие |  |  |
| 13 | Количество слотов для измерительных модулей в основновном блоке монитора | Не менее 5 |  |  |
| 14 | Увеличение общего количества слотов для модулей до 13 | При подключении модуля расширения |  |  |
| 15 | Автоматическая установка пределов сигналов тревоги | Наличие |  |  |
| 16 | Настраивающиеся профили экранов для различных условий применения и категорий пациентов | Наличие |  |  |
| 17 | Просмотр информации из внутрибольничной сети на экране монитора | Возможность |  |  |
| 18 | Возможность дооснащения модулями измерений | Наличие |  |  |
| 19 | Переключение модулей между мониторами | Наличие |  |  |
| 20 | Возможность переконфигурации вида экрана пользователем | Наличие |  |  |
| 21 | Демо режим для обучения работе с монитором | Наличие |  |  |
| 22 | Двунаправленная передача данных с центральной мониторной станцией, дистанционный контроль и изменение параметров монитора с пульта центральной мониторной станции | Возможность |  |  |
| 23 | Управление параметрами |  |  |  |
| 23.1 | Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа | Наличие |  |  |
| 23.2 | Стационарные кнопки на передней панели монитора | Наличие |  |  |
| 23.3 | Поворотный переключатель | Наличие |  |  |
| 23.4 | Подключение мыши | Возможность |  |  |
| 23.5 | Подключение клавиатуры | Возможность |  |  |
| 23.6 | Дистанционный пульт управления | Возможность |  |  |
| 24 | Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей | Наличие |  |  |
| 25 | Тревоги | Визуальная, не мнее 10 уровней громкости звуковой |  |  |
| 26 | Меню |  |  |  |
| 26.1 | Русскоязычное | Наличие |  |  |
| 26.2 | Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном меню | Наличие |  |  |
| 26.3 | Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране | Наличие |  |  |
| 27 | Время работы от аккумулятора | Не менее 2 часов (измерение ЭКГ, SpO2, НИАД: авто каждые 15 мин или чаще) |  |  |
| 28 | Мониторируемые параметры (при подключении соответствующего модуля) |  |  |  |
| 28.1 | ЭКГ | Наличие |  |  |
| 28.2 | SpO2 | Наличие |  |  |
| 28.3 | Неинвазивное АД | Наличие |  |  |
| 28.4 | Температура | Наличие |  |  |
| 28.5 | Возможность подключения модуля инвазивного АД, 8 каналов | Наличие |  |  |
| 28.6 | Возможность подключения модуля "Капнография в боковом потоке" | Наличие |  |  |
| 28.7 | Возможность подключения модуля "Капнография в основном потоке" | Наличие |  |  |
| 28.8 | Возможность подключения модуля "Капнография по технологии Microstream" | Наличие |  |  |
| 28.9 | Возможность подключения модуля сердечного выброса методом термодилюции | Наличие |  |  |
| 28.10 | Возможность подключения модуля непрерывного сердечного выброса по технологии PiCCO | Наличие |  |  |
| 28.11 | Возможность подключения модуля газоанализа | Наличие |  |  |
| 28.12 | Возможность измерение O2 во вдыхаемом/выдыхаемом воздухе | Наличие |  |  |
| 28.13 | Возможность подключения модуля биспектрального индекса | Наличие |  |  |
| 28.14 | Возможность подключения модуля механики дыхания | Наличие |  |  |
| 28.15 | Возможность измерения ScvO2 (центральная венозная сатурация) | Наличие |  |  |
| 28.16 | Возможность подключения интерфесного модуля для получения измеряемой информации с внешних измерительных приборов: - наркозно-дыхательные аппараты - ИВЛ - прибор для определения нейромышечной проводимости | Наличие |  |  |
| 28.17 | Возможность подключения монитора пациента с диагональю экрана не менее 5 дюймов в качестве многопараметрического модуля (смотри описание монитора пациента (многопараметрического модуля)) | Наличие |  |  |
|  | Характеристики измерения ЭКГ |  |  |
| 1 | Кол-во отведений ЭКГ | 3,5 |  |  |
| 2 | Выбор усиления | x0.125,x0.25,х0,5, х1, х2, х4, авто |  |  |
| 3 | Скорость развертки | 6.25 мм/сек,12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек |  |  |
| 4 | Определение пейсмейкера | наличие |  |  |
| 5 | Анализ аритмий | определение не менее 23 типов аритмий |  |  |
| 6 | Диапазон измерений ST-сегмента | От -2,0 мВ до 2.0 мВ |  |  |
| 7 | Диапазон измерений ЧСС | Взрослые: от 15 до 300 уд/мин Новорожденные/дети: от 15 до 350 уд/мин |  |  |
| 8 | Погрешность ЧСС | Не более ±1 уд/мин или ±1% |  |  |
|  | Характеристики измерения дыхания |  |  |  |
| 1 | Метод измерения | Импедансный |  |  |
| 2 | Диапазон измерений | Взрослые: от 0 до 120 дых/мин Новорожденные/дети: от 0 до150 дых/мин |  |  |
| 3 | Разрешение | Не более 1 дых/мин |  |  |
| 4 | Погрешность | Не более ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин) |  |  |
|  | Характеристики измерения SpO2 |  |  |  |
| 1 | Диапазон измерений | 0 – 100% |  |  |
| 2 | Разрешение | Не более 1% |  |  |
| 3 | Погрешность | Не более ±3% (70-100%) |  |  |
| 4 | Отображение значения индекса перфузии | Наличие |  |  |
| 5 | Диапазон ЧП | 25 – 254 уд/мин |  |  |
| 6 | Разрешение ЧП | Не более 1 уд/мин |  |  |
| 7 | Погрешность ЧП | Не более ±3 уд/мин (в неподвижном состоянии) |  |  |
|  | Характеристики измерения НИАД |  |  |  |
| 1 | Метод измерения | Осциллометрический |  |  |
| 2 | Режимы измерения | Ручной, автоматический, постоянный (STAT) |  |  |
| 3 | Диапазон измерения систолического давления | Взрослые: от 25 до 290 мм рт. ст. Дети: от 25 до 240 мм рт. ст. Новорожденные: от 25 до 140 мм рт. ст. |  |  |
| 4 | Диапазон измерения диастолического давления | Взрослые: от 10 до 250 мм рт. ст. Дети:от 10 до200 мм рт. ст. Новорожденные:от 10 до 115 мм рт. ст. |  |  |
| 5 | Диапазон среднего давления | Взрослые: от 15 до 260 мм рт. ст. Дети:от 15 до 215 мм рт. ст. Новорожденные:от 15 до 125 мм рт. ст. |  |  |
| 6 | Погрешность | Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. |  |  |
| 7 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |  |
| 8 | Единицы измерения | мм рт.ст., кПа |  |  |
| 9 | Интервалы измерений в автоматическом режиме | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин |  |  |
| 10 | Время цикла в постоянном режиме (STAT) | 5 минут |  |  |
| 11 | Функция защиты от избыточного давлениия | Наличие |  |  |
| 12 | Диапазон ЧП | От 40 до 240 уд./мин |  |  |
|  | Характеристики измерения температуры |  |  |  |
| 1 | Диапазон измерений | 0 – 50оС |  |  |
| 2 | Разрешение | Не более 0,1 оС |  |  |
| 3 | Погрешность | Не более ±0,1 оС |  |  |
| 4 | Кол-во каналов | 2 канала (Т1, Т2, ∆Т) |  |  |
|  | Характеристики измерения ИАД | Возможность |  |  |
| 1 | Диапазон измерений | От -50 до 300 мм рт. ст. |  |  |
| 2 | Разрешение | Не более 1 мм рт. ст. |  |  |
| 3 | Чувствительность датчика | Не более 5 мВ/В/мм рт. ст. |  |  |
| 4 | Импеданс | 300 - 3000 Ом |  |  |
| 5 | Количество каналов | Не менее 2 |  |  |
| 6 | Функция наложения кривых ИАД друг на друга | Наличие |  |  |
| 7 | Расчет изменения пульсового давления | Наличие |  |  |
| 8 | Измерение ВЧД и ЦПД | Возможность |  |  |
| 9 | Диапазон измерений ЧП, не менее | от 25 до 300 уд/мин |  |  |
|  | Характеристики измерения СO2 в боковом потоке | Возможность |  |  |
| 1 | Метод | Поглощение инфракрасных лучей |  |  |
| 2 | Диапазон измерений | 0 – 99 мм рт.ст. |  |  |
| 3 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |  |
| 4 | Скорость потока отбора | 70 мл/мин, 100 мл/мин |  |  |
| 5 | Отображение на экране монитора | Кривая CO2, значения EtCO2, FiCO2, ЧДДП |  |  |
| 6 | Диапазон измерения ЧДДП | от 0 до 120 дых/мин |  |  |
| 7 | Погрешность измерений ЧДДП | Не более ±2 дых/мин |  |  |
| 8 | Время апноэ | 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с |  |  |
|  | Характеристики измерения анестетиков и O2 | Возможность |  |  |
| 1 | Метод: | Инфракрасная абсорбция |  |  |
| 2 | Диапазон измерений: |  |  |  |
|  | CO2 | 0 – 30% |  |  |
|  | О2 | 0 – 100% |  |  |
|  | N2O | 0 – 100% |  |  |
|  | Enf, Iso, Hal | 0 – 30% |  |  |
|  | Sev | 0 – 30% |  |  |
|  | Des | 0 – 30% |  |  |
|  | ЧДДП | 2 – 100 дых/мин |  |  |
| 3 | Показания на дисплее | Fi и ЕТ, МАС значения |  |  |
| 4 | Автомаическое определение не менее 2 анестетитиков | Наличие |  |  |
|  | Характеристики измерения БИС | Возможность |  |  |
| 1 | Метод | Биспектральный анализ ЭЭГ |  |  |
| 2 | Измеряемые параметры | ЭЭГ BIS, BIS Л, BIS П：от 0 до 100 |  |  |
| 3 | Полоса пропускания ЭЭГ | от 0,25 до 100 Гц |  |  |
|  | Характеристики измерения сердечного выброса по технологии PiCCO | Возможность |  |  |
| 1 | Метод | транспульмональной термодилюции с анализом формы пульсовой волны на кривой давления крови |  |  |
| 2 | Диапазон измерения непрерывного сердечного выброса | От 0,25 до 25,0 л/мин |  |  |
| 3 | Глобальный конечно-диастолический объем | 40 мл - 4800 мл |  |  |
| 4 | Ударный объем | 1 мл - 250 мл |  |  |
| 5 | Внесосудистая вода легких | 10 мл - 5000 мл |  |  |
| 6 | Внутригрудной объем крови | 50 мл - 6000 мл |  |  |
| 7 | Отображение кривой термодилюции | Наличии |  |  |
|  | Характеристики измерения центральной венозной сатурации ScvO2 | Возможность |  |  |
| 1 | Метод измерения | спектрофотометрии |  |  |
| 2 | Диапазон измерений | 0-99% |  |  |
| 3 | Отображаемые данные | Значение ScvO2, Гистограмма индекса качества сигнала |  |  |
|  | Комплект поставки |  |  |  |
| 1 | Монитор пациента с многопараметрическим модулем : ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура | 1 |  |  |
| 2 | Кабель ЭКГ 5 отведений с электродами | 1 |  |  |
| 3 | Датчик SpO2 взрослый с кабелем | 1 |  |  |
| 4 | Манжета НИАД для взрослых с трубкой | 1 |  |  |
| 5 | Датчик температуры накожный | 1 |  |  |
| 6 | Кабель питания для основного монитора | 1 |  |  |
| 7 | Аккумулятор для основного монитора (2 шт ) | 1 |  |  |
|  | Гарантийные условия |  |  |  |
| 1 | Гарантия на основной блок, не менее 12 месяцев | Наличие |  |  |
| 2 | Гарантия на принадлежности, не менее 6 месяцев | Наличие |  |  |

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 4 682 317 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи триста семнадцать) рублей 25 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наркозно-дыхательный аппарат высокого класса | 1 | шт. | 3 798 697,50 | 4 220 775,00 | 4 009 736,25 |
| 2 | Монитор пациента | 1 | шт. | 637 182,00 | 707 980,00 | 672 581,00 |
| ИТОГО: |  |  | 4 435 879,50 | 4 928 755,00 | 4 682 317,25 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 4 682 317,25 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 7 (Семи) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.