УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000235

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки амплификатора и центрифуги для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А.Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки амплификатора и центрифуги для центральной клинико-диагностической лаборатории  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга лабораторная настольная, без охлаждения. | Вместимость: | 44 х 1,5/2,0 мл | 1 |  |
|  |  | Максимальная скорость: | 15 000 об/мин |  |  |
|  |  | Максимальное ускорение: | 21 379 х g |  |  |
|  |  | Внешние размеры: | 280 х 290 х 550 мм |  |  |
|  |  | Вес: | 35 кг |  |  |
|  |  | Энергопотребление: | 500 Вт |  |  |
|  |  | Коррозиеустойчивые корпус и камера центрифуги | наличие |  |  |
|  |  | Низкошумный бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания | наличие |  |  |
|  |  | Микропроцессоное управление "Hermle-Multi-Control" | наличие |  |  |
|  |  | Жидко-кристаллический дисплей с отображением заданных параметров центрифугирования (скорость, ускорение, время, температура) | наличие |  |  |
|  |  | Панель оснащена поворотной ручкой настройки параметров для удобства работы в перчатках | наличие |  |  |
|  |  | Пошаговое изменение скорости центрифугирования | от 200 об/мин до 15 000 об/мин (шаг = 10 об/мин) |  |  |
|  |  | Автоматический перерасчет скорости (об/мин) на относительное центробежное ускорение (g) и наоборот. | наличие |  |  |
|  |  | Пошаговое изменение времени центрифугирования от 10 сек до 99 ч 59 мин (шаг = 10 сек или 1 мин), режим беспрерывного центрифугирования | наличие |  |  |
|  |  | Безфреоновая система охлаждения с диапазоном регулирования температуры от- 20 до +40 С (шаг=1°С) | наличие |  |  |
|  |  | Предварительное охлаждение камеры до заданной температуры | наличие |  |  |
|  |  | Сохранение в памяти 99 циклов центрифугирования | наличие |  |  |
|  |  | Кнопка быстрого старта | наличие |  |  |
|  |  | Режим беспрерывного центрифугирования | наличие |  |  |
|  |  | 10 режимов ускорения и торможения | наличие |  |  |
|  |  | Автоматическое отключение при дисбалансировке | наличие |  |  |
|  |  | Автоматическое распознавание ротора | наличие |  |  |
|  |  | Коррекция скорости вращения ротора без его остановки. | наличие |  |  |
|  |  | Блокирование крышки во время работы, электромагнитный замок | наличие |  |  |
|  |  | Возможность механического открытия крышки в случае отключения электроэнергии | наличие |  |  |
|  |  | Коррозиеустойчивые корпус и камера центрифуги | наличие |  |  |
|  |  | В комплекте: |  |  |
|  |  | Угловой ротор с крышкой, 32/55° | 1 шт. |  |  |
|  |  | Максимальная скорость: | 15 000 об/мин |  |  |
|  |  | Максимальное ускорение: | 21 127/21 379 x g |  |  |
|  |  | Максимальная вместимость: | 44 1,5/2,0 мл |  |  |
| 2 | Амплификатор детектирующий | Общие требования |  | 1 |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на оборудование | Наличие |  |  |
|  |  | Сертификация прибора | Не подлежит сертификации |  |  |
|  |  | Эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |  |  |
|  |  | Заводская прекалибровка прибора | Наличие |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети, В | 220 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 550 |  |  |
|  |  | Частота питающей сети, Гц | 50 |  |  |
|  |  | Предоставление аналогичного оборудования на время проведения ремонта и/или сервисного обслуживания | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность быстрого получения консультации квалифицированной инженерной службы по телефону "горячей линии" | Наличие |  |  |
|  |  | Цветной графический дисплей | Наличие (TFT 129х97 мм) Разрешение 640х480 pix |  |  |
|  |  |  | Срок службы 30 000 ч |  |  |
|  |  | Динамический диапазон, log | 9 |  |  |
|  |  | Автоматическая настройка высоты пробирок | Наличие |  |  |
|  |  | Автономный режим работы (при потере связи с управляющим компьютером) | Наличие |  |  |
|  |  | Защита от сбоев сетевого напряжения (автоматическое возобновление выполнения программы амплификации после восстановления сетевого напряжения) | Наличие |  |  |
|  |  | Количество протоколов, сохраняемых в памяти прибора | 1 |  |  |
|  |  | Габариты (ШхГхВ), мм | 210 × 540 × 540 |  |  |
|  |  | Вес, кг | 27 |  |  |
|  |  | Гарантийное обслуживание | 24 месяца |  |  |
|  |  | Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |  |
|  |  | Основные функциональные и технические характеристики |  |  |  |
|  |  | Формат термоблок | Плашечный |  |  |
|  |  | Емкость термоблока | 96 лунок |  |  |
|  |  | Запатентованная технология облегченной алюминиевой матрицы | Наличие |  |  |
|  |  | Объем реакционной смеси (допустимый), мкл | 10 - 100 |  |  |
|  |  | Возможность замены реакционного модуля на следующие форматы: |  |  |  |
|  |  | 1) 3-х секционный модуль с возможностью введения перепада температур между секциями и градиента в одном направлении, 96 мест х 200 мкл; |  |  |  |
|  |  | 2) 6-ти секционный модуль с возможностью введения перепада температур между секциями,96 мест х 200 мкл; | Наличие |  |  |
|  |  | 3) моноблок с форматом 384 мест x 50 мкл. | Наличие |  |  |
|  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Объем импользуемых расходных материалов для ПЦР-анализа (стандартные и низкопрофильные оптически прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты, мкл | 200 |  |  |
|  |  | Автоматическая настройка высоты пробирок | Наличие |  |  |
|  |  | Нагреваемая крышка | Наличие (105°С) |  |  |
|  |  | Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля элементами Пелтье | Наличие (6 элементов) |  |  |
|  |  | Форсированный режим нагрева/охлаждения матрицы | Наличие |  |  |
|  |  | Дискретность установки температур, °С | 0,1 |  |  |
|  |  | Диапазон температуры,°С | 0-100 |  |  |
|  |  | Точность поддержания температуры, °С | ±0,2 |  |  |
|  |  | Однородность температуры, °С | ±0,15 |  |  |
|  |  | Максимальная скорость нагревания, °С/сек | 3,5 |  |  |
|  |  | Максимальная скорость охлаждения, °С/сек | 2,5 |  |  |
|  |  | Средняя скорость нагревания, °С/сек | 3,3 |  |  |
|  |  | Средняя скорость охлаждения, °С/сек | 2,1 |  |  |
|  |  | Двунаправленный градиент, ºС | Наличие (по вертикали -8 рядов и по горизонтали - 12 рядов) |  |  |
|  |  | Программируемый диапазон двунаправленного градиента, ºС | 0 - 8 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон двунаправленного градиента, ºС | 0-100 |  |  |
|  |  | Источник возбуждения | Светодиод (LED) |  |  |
|  |  | Количество источников возбуждения, шт | 4 |  |  |
|  |  | Камера | На основе ПЗС-детектора |  |  |
|  |  | Детектор | ПЗС-матрица |  |  |
|  |  | Спектральный диапазон, нм | 470-660 |  |  |
|  |  | Количество каналов детекции, | 4 |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |
|  |  | Одновременная детекция сигнала в каждой лунке | Наличие |  |  |
|  |  | Время сканирования по всем каналам, сек | Не более 20 |  |  |
|  |  | Порог чувствительности, приведенный к количеству флуорофора | 0,05х10Е-12М |  |  |
|  |  | Калиброванные красители (по каналам) | Fam |  |  |
|  |  |  | Hex |  |  |
|  |  |  | Rox |  |  |
|  |  |  | Су5 |  |  |
|  |  | Совместимость с другими флуорофорами | Fam - SybrGreen |  |  |
|  |  |  | Hex - VIC, R6G |  |  |
|  |  |  | Rox - TAMRA |  |  |
|  |  | Наличие калибраторов/необходимость калибровки | Отсутствие |  |  |
|  |  | Система световых замков (полная изоляция оптического тракта от внешнего освещения) | Наличие |  |  |
|  |  | Технологии и тесты |  |  |  |
|  |  | Анализ кривых плавления | Наличие |  |  |
|  |  | Абсолютный и относительный количественный анализ | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая интерпретация результатов неинвазивнойпренатальной диагностики (выявление гена RHD плода и определение пола плода по крови матери), анализа микрофлоры урогенитального тракта у женщин и у мужчин, онкогенетического исследования (выявление мутаций генов BRCA1 и BRCA2) | Наличие |  |  |
|  |  | Обеспечение |  |  |  |
|  |  | Интерфейс с ПК | USB 2.0 highspeed |  |  |
|  |  | Интеграция в ЛИС | Наличие |  |  |
|  |  | Формат экспорта данных | .xml, .txt |  |  |
|  |  | Операционная система | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista |  |  |
|  |  | Управление с помощью одного компьютера несколькими приборами | Наличие |  |  |
|  |  | Обеспечение с мультиязычным интерфейсом (русский/английский) | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность заполнения столбца «идентификатор» протокола путём копирования информации из любого редактора через буфер обмена Windows$ | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность исправления ошибок оператора во время и после работы программы | Наличие |  |  |
|  |  | Автономная работа прибора после запуска программы амплификации с его автоматическим выключением или переходом в режим «хранения» (по выбору оператора) | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность обрабатывать результаты предыдущих амплификаций в ходе выполнения текущей программы амплификации | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность защиты выполнения программы путём двукратного дублирования записи результатов реакции | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность апгрейда программного обеспечения | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность экспорта из прибора «сырых» данных, включая исходное видеоизображение тестируемых образцов | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность использования готовых файлов с параметрами тестов (ini-файлов) | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность многократного использования результатов построения «стандартной кривой» | Наличие |  |  |
|  |  | Компенсация | Наличие |  |  |
|  |  | перекрестных наводок |  |  |  |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 проекта Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 2 205 116 (Два миллиона двести пять тысяч сто шестнадцать) рублей 50 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центрифуга лабораторная настольная, без охлаждения. | 1 | шт | 1 823 430,00 | 1 953 675,00 | 1 888 552,50 |
| 2 | Амплификатор детектирующий | 1 | шт | 305 648,00 | 327 480,00 | 316 564,00 |
| ИТОГО: |  |  | 2 129 078,00 | 2 281 155,00 | 2 205 116,50 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 2 205 116,50 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с разделом 2 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.