УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21083000221

о проведении запроса котировок на право заключения договора лизинга на поставку аппаратов ультразвуковых диагностических для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко».

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки: Запрос котировок на  право заключения договора поставки аппаратов УЗИ для отделений урологии и маммологии в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| Отделение маммологии |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56327-2014 |
| Характеристика (параметр) | Значения |
| Области применения | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие |
|  | Кардиология | Наличие |
|  | Неврология | Наличие |
|  | Травматология и ортопедия | Наличие |
|  | Урология | Наличие |
|  | Эндокринология | Наличие |
|  | Ангиология | Наличие |
|  | Педиатрия | Наличие |
|  | Неонатология | Наличие |
|  | Транскраниальные исследования | Наличие |
| пакеты специализированных программ | Программа расчетов и измерений для абдоминальных исследований | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для акушерства | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для гинекологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для кардиологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для ангиологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для малых органов | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для урологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для педиатрии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для регионарной анестезии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для ургентной медицины | Наличие |
|  | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса интима медиа сонных артерий | Наличие |
|  | Программа для проведения биопсии | Наличие |
| Класс | Экспертный |
| Конструктивное исполнение | Передвижной |
| Гарантийный срок, лет, не менее | 1 |
| Нормативный (назначенный) срок эксплуатации, лет, не менее | 5 |
| 1 | Состав |  |  |
| 1.1 |  | Электронный блок с мониторов и панелью управления | Наличие |
| 1.2 |  | Набор ультразвуковых датчиков | Наличие |
|  | 1.2.1 | Конвексный датчик | Наличие |
|  | 1.2.1.1 | Диапазон рабочих частот, МГц, не менее | 1,3 – 6.0 |
|  | 1.2.1.2 | Радиус кривизны, мм, не более | 60 |
|  | 1.2.1.3 | Количество элементов датчика, не менее | 128 |
|  | 1.2.1.4 | Угол сканирования, градусов, не менее | 80 |
|  | 1.2.1.5 | Максимальная глубина сканирования, мм, не менее | 400 |
|  | 1.2.2 | Линейный высокоплотный датчик | Наличие |
|  | 1.2.2.1 | Диапазон рабочих частот, МГц, не менее | 5,4 - 13,5 |
|  | 1.2.2.2 | Апертура, мм, не более | 38 |
|  | 1.2.2.3 | Количество элементов датчика, не менее | 576 |
|  | 1.2.2.4 | Отклонение угла сканирования в В-режиме, градусов, не менее | 12 |
|  | 1.2.2.5 | Максимальная глубина сканирования, мм, не менее | 280 |
|  | 1.2.3 | Линейный широкоапертурный датчик | Наличие |
|  | 1.2.3.1 | Диапазон рабочих частот, МГц, не менее | 4,8 - 13,5 |
|  | 1.2.3.2 | Апертура, мм, не более | 50 |
|  | 1.2.3.3 | Количество элементов датчика, не менее | 256 |
|  | 1.2.3.4 | Отклонение угла сканирования в В-режиме, градусов, не менее | 12 |
|  | 1.2.3.5 | Максимальная глубина сканирования, мм, не менее | 280 |
| 1.3 |  | Комплект кабелей электропитания | Наличие |
| 1.4 |  | Руководство по эксплуатации | Наличие |
| 1.5 |  | Комплект разрешительной документации для применения на территории Российской Федерации |  |
|  | 1.5.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 1.5.2 | Декларация о соответствии |  |
| 1.6 |  | Дополнительные средства | Наличие |
|  | 1.6.1 | Видео принтер | Наличие |
|  | 1.6.2 | Набор насадок для взятия биопсийных проб для конвексного датчика C5-2E | Наличие |
| 2 | Основные технические характеристики |  |
| 2.1 |  | Режимы сканирования |  |
|  | 2.1.1 | В-режим | Наличие |
|  | 2.1.2 | М-режим | Наличие |
|  | 2.1.3 | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
|  | 2.1.4 | Пространственное компаундирование | Наличие |
|  | 2.1.4.1 | Максимальное число парциальных кадров, используемых для компаундирования, не менее | 9 |
|  | 2.1.5 | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие |
|  | 2.1.6 | Режим формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы | Наличие |
|  | 2.1.7 | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие |
|  | 2.1.8 | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |
|  | 2.1.9 | Цветной допплер CFM | Наличие |
|  | 2.1.10 | Энергетический допплер PD | Наличие |
|  | 2.1.11 | Направленный энергетический допплер | Наличие |
|  | 2.1.12 | Триплексный режим в реальном времени | Наличие |
|  | 2.1.13 | Расширенное конвексное сканирование в В-режиме для конвексных датчиков | Наличие |
|  | 2.1.14 | Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной визуализации мелких сосудов | Наличие |
|  | 2.1.15 | Режим улучшенной визуализации кровотока в глубоких сосудах, повышающий чувствительность и проникающую способность доплеровских режимов | Наличие |
|  | 2.1.16 | Специальный режим для повышения качества визуализации структур сердца и сосудов, улучшающий контрастное разрешение и снижающий уровень шумов (режим поддерживается на секторных и линейных датчиках) | Наличие |
| 2.2 |  | Формирование изображений |  |
|  | 2.2.1 | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | 2.2.2 | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | 2.2.2.1 | Регулируемое по глубине усиление, количество позиций, не менее | 8 |
|  | 2.2.2.2 | Регулируемое по ширине усиление, количество позиций, не менее | 8 |
|  | 2.2.3 | Динамическая фокусировка на прием | Наличие |
|  | 2.2.4 | Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |
|  | 2.2.5 | Аподизация на излучение и прием | Наличие |
|  | 2.2.6 | Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM | Наличие |
|  | 2.2.7 | Частотное компаундирование | Наличие |
|  | 2.2.8 | Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |
|  | 2.2.9 | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
|  | 2.2.10 | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Наличие |
|  | 2.2.10.1 | Постобработка в В-режиме: общее усиление сигнала, компенсационное усиление по глубине, латеральное усиление, органоспецифичный алгоритм шумоподавления, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, поворот и зеркальное отображение | Наличие |
|  | 2.2.10.2 | Постобработка в М-режиме: скорость обновления экрана, динамический диапазон, усиление сигнала, карта серого, псевдоколоризация, усиление контуров, | Наличие |
|  | 2.2.10.3 | Постобработка в режимах ЦДК/ЭДК: усиление сигнала, инверсия карты, сглаживание, положение базальной линии, карта колоризации, приоритет режима ЦДК, картирование заданной скорости | Наличие |
|  | 2.2.10.4 | Постобработка в режиме спектрального допплера: положение базальной линии, пристеночный фильтр, скорость обновления экрана, корректировка угла (грубая и точная), инверсия спектра, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, | Наличие |
|  | 2.2.10.5 | Активация анатомического M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения (при наличие активной опции анатомического М-режима) | Наличие |
|  | 2.2.11 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | Наличие |
|  | 2.2.12 | Поворот и инверсия изображения | Наличие |
|  | 2.2.13 | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
|  | 2.2.14 | Сглаживание изображения | Наличие |
|  | 2.2.15 | Управление гамма-коррекцией | Наличие |
|  | 2.2.16 | Возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения В+CFM или изображения спектра доплеровских частот | Наличие |
|  | 2.2.17 | Фильтр подавления спеклов на В-изображении (Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма, поддерживаемый всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными) | Наличие |
|  | 2.2.18 | Интеллектуальная адаптация алгоритма шумоподавления. Автоматическая дифференцированная обработка следующих зон: ткань органа, граница структур, анэхогенные участки. | Наличие |
|  | 2.2.19 | Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с инверсией фазы всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными | Наличие |
|  | 2.2.20 | Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с B-режимом, с режимом ЦДК/ЭДК и с режимом спектрального доплера | Наличие |
|  | 2.2.21 | Поддержка режима повышения качества визуализации структур сердца всеми фазированными датчиками | Наличие |
|  | 2.2.22 | Сочетание режима повышения качества визуализации структур сердца с B-режимом, с режимом ЦДК/ЭДК и с режимом спектрального доплера | Наличие |
|  | 2.2.23 | Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемый специализированной клавишей на панели | Наличие |
| 2.3 |  | Измерения |  |
|  | 2.3.1 | Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие |
|  | 2.3.2 | Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса, метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей | Наличие |
|  | 2.3.3 | Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, время нарастания/спада | Наличие |
|  | 2.3.4 | Измерения в режиме регистрации спектрального доплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
|  | 2.3.5 | Анализ кривых роста плода в акушерской программе | Наличие |
| 2.4 |  | Сервисные функции |  |
|  | 2.4.1 | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | Наличие |
|  | 2.4.2 | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта | Наличие |
|  | 2.4.3 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |
|  | 2.4.4 | Возможность печати изображений на чёрно-белый и\или цветной принтер | Наличие |
|  | 2.4.5 | Режим автоподстройки В-изображения: Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. | Наличие |
|  | 2.4.6 | Режим автоподстройки доплеровского изображения | Наличие |
|  | 2.4.6.1 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме ЦДК/ЭДК нажатием кнопки: Изменение общего усиления, изменение положения и угла наклона рамки | Наличие |
|  | 2.4.6.2 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме спектрального допплера нажатием кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей, Изменение положения и угла контрольного объема | Наличие |
|  | 2.4.7 | Возможность печати изображений на чёрно-белом принтере | Наличие |
|  | 2.4.8 | Архив пациентов с поиском | Наличие |
|  | 2.4.9 | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |
|  | 2.4.9.1 | Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований | Наличие |
|  | 2.4.9.2 | Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF | Наличие |
|  | 2.4.9.3 | Графическое отображение анатомической области исследования в отчёте при проведении сосудистых обследований | Наличие |
|  | 2.4.10 | Запись кадров и конопетель в форматах, совместимых с Windows (jpeg, AVI) | Наличие |
|  | 2.4.10.1 | Архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
|  | 2.4.10.2 | Архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
|  | 2.4.10.3 | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие |
|  | 2.4.11 | Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере | Наличие |
|  | 2.4.12 | Архивация изображения на встроенный жесткий диск | Наличие |
|  | 2.4.13 | Объем встроенной памяти для хранения информации, ГБ, не менее | 1000 |
|  | 2.4.14 | Архивация изображений на CD и DVD диски | Наличие |
|  | 2.4.14.1 | Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI | Наличие |
|  | 2.4.14.2 | Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg | Наличие |
|  | 2.4.15 | Архивация изображения на внешние носители, через порт USB | Наличие |
|  | 2.4.16 | Возможность подключения принтеров через USB порт | Наличие |
|  | 2.4.17 | Запись кадров и конопетель в формате DICOM | Наличие |
|  | 2.4.17.1 | Передача данных, сохранение на сервер и медиа-носители, печать по протоколу DICOM 3.0 | Наличие |
| 3 | Параметры формирования изображения УЗ |  |
| 3.1 |  | Параметры ультразвуковых датчиков |  |
|  | 3.1.1 | Датчик конвексный | Наличие |
|  | 3.1.1.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 400 |
|  | 3.1.1.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 400 |
|  | 3.1.1.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 400 |
|  | 3.1.1.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 2 |
|  | 3.1.1.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 2 |
|  | 3.1.1.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее | 3 |
|  | 3.1.1.7 | Количество частот тканевой гармоники, не менее | 3 |
|  | 3.1.1.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие |
|  | 3.1.1.9 | Цветовая кодировка датчика и разъема | Наличие |
|  | 3.1.2 | Датчик линейный высокоплотный | Наличие |
|  | 3.1.2.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.2.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.2.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.2.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 0.5 |
|  | 3.1.2.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.2.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее | 3 |
|  | 3.1.2.7 | Количество частот тканевой гармоники, не менее | 3 |
|  | 3.1.2.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие |
|  | 3.1.2.9 | Цветовая кодировка датчика и разъема | Наличие |
|  | 3.1.2.10 | Поддержка режима проведения исследований в режиме эластографии (при наличии режима) | Наличие |
|  | 3.1.3 | Датчик линейный широкоапертурный | Наличие |
|  | 3.1.3.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.3.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.3.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.3.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм , не хуже | 0.5 |
|  | 3.1.3.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.3.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее | 3 |
|  | 3.1.3.7 | Количество частот тканевой гармоники, не менее | 3 |
|  | 3.1.3.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие |
|  | 3.1.3.9 | Цветовая кодировка датчика и разъема | Наличие |
|  | 3.1.3.10 | Поддержка режима проведения исследований в режиме эластографии (при наличии режима) | Наличие |
| 3.2 |  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение | 8 |
| 3.3 |  | Количество одновременно используемых фокусных зон | 4 |
| 3.4 |  | Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах | Наличие |
| 3.5 |  | Максимальный угол наклона ультразвукового зондирования, задаваемый оператором, не менее | 30 |
| 3.6 |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового доплера PW, кГц, не уже | 0,7-30 |
| 3.7 |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при доплеровском сканировании в режиме цветового доплера CFM, кГц, не уже | 0,1 - 15,5 |
| 3.8 |  | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее | 10 |
| 3.9 |  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), не менее | 10 |
| 3.10 |  | Шкала серого, градаций, не менее | 256 |
| 3.11 |  | Максимальный размер кинопетли, кадров, не менее | 13 335 |
| 3.12 |  | Максимальный размер кинопетли, секунд, не менее | 145 |
| 3.13 |  | Количество цветовых карт в В-режиме, не менее | 8 |
| 3.14 |  | Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM, не менее | 21 |
| 3.15 |  | Количество цветовых карт в режиме энергетического доплера PD, не менее | 8 |
| 3.16 |  | Количество карт серого, не менее | 10 |
| 3.17 |  | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CFM, см/с, не уже | 5 - 239 |
| 3.18 |  | Максимальная регистрируемая скорость кровотока в режиме импульсно-волнового допплера PW, м/с, не менее | 9,24 |
| 3.19 |  | Диапазон изменения размера контрольного окна в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм, не уже | 0,5 - 30 |
| 3.20 |  | Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, градусов, не уже | от -89 до +89 |
| 3.21 |  | Полный диапазон рабочих частот системы, МГц, не уже | 1,1 - 16,0 |
| 3.22 |  | Количество цифровых процессинговых каналов, не менее | 387000 |
| 3.23 |  | Максимальная частота кадров, к/с, не менее | 1333 |
| 3.24 |  | Максимальная частота кадров в режиме цветового доплеровского картирования, к/с, не менее | 239 |
| 3.25 |  | Максимальная частота кадров в режиме 4D (при наличии режима), к/с, не менее | 47.1 |
| 3.26 |  | Максимальная глубина сканирования, см, не менее | 40 |
| 3.27 |  | Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране, дБ, не менее | 240 |
| 4 | Опции УЗ |  |
| 4.1 |  | Режимы сканирования |  |
|  | 4.1.1 | Анатомический М–режим | Наличие |
|  | 4.1.1.1 | Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) | Наличие |
|  | 4.1.1.2 | Количество курсоров анатомического М-режима, одновременно расположенных под произвольными углами (при наличии режима), не менее | 3 |
|  | 4.1.1.3 | Огибающий (нелинейный) анатомический М-режим | Наличие |
|  | 4.1.2 | Тканевой допплер | Наличие |
|  | 4.1.2.1 | Режим цветового тканевого допплера | Наличие |
|  | 4.1.2.2 | Режим энергетического тканевого допплера | Наличие |
|  | 4.1.2.3 | Режим спектрального тканевого допплера | Наличие |
|  | 4.1.2.4 | Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима | Наличие |
|  | 4.1.3 | Режим эластографии поверхностных структур с поддержкой на линейных и внутриполостных датчиках | Наличие |
|  | 4.1.4 | Режим улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при проведении инвазивных процедур путем изменения угла наклона УЗ-лучей | Наличие |
| 4.2 |  | Пакеты специализированных программ |  |
|  | 4.2.1 | Программа для биопсии | Наличие |
|  | 4.2.2 | Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора | Наличие |
| 4.3 |  | Обработка данных исследования потоков крови в камерах сердца |  |
|  | 4.3.1 | Определение объема крови заменяемого в ЛЖ за кардиоцикл (Полуавтоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет фракции выброса с возможностью ручного редактирования) | Наличие |
| 4.4 |  | Обработка данных исследования сосудов |  |
|  | 4.4.1 | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса интима-медиа сонных артерий | Наличие |
| 5 |  | Конструктивные характеристики и параметры УЗ |  |
| 5.1 |  | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне | Наличие |
|  | 5.1.1 | Диагональ монитора, дюймов, не менее | 21,5 |
|  | 5.1.2 | Разрешение изображения, выводимого на экран, не менее | 1920×1080 |
|  | 5.1.3 | Угол обзора, градусов, не менее | 178 |
|  | 5.1.4 | Наклон, градусов, не менее | от -90 до +20 |
|  | 5.1.5 | Поворот, градусов, не менее | от -90 до +90 |
| 5.2 |  | Устройства ввода |  |
|  | 5.2.1 | Русифицированная панель управления | Наличие |
|  | 5.2.1.1 | Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура | Наличие |
|  | 5.2.1.2 | Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы | Наличие |
|  | 5.2.1.3 | Программируемые пользователем клавиши, не менее | 10 |
|  | 5.2.1.4 | Встроенные стерео-динамики | Наличие |
|  | 5.2.1.5 | Диапазон изменения высоты панели, мм, не менее | 190 |
|  | 5.2.1.6 | Поворот панели, градусов, не менее | 180 |
|  | 5.2.2 | Сенсорная ЖК-панель | Наличие |
|  | 5.2.2.1 | Диагональ сенсорной ЖК-панели, дюймов, не менее | 10,4 |
|  | 5.2.2.2 | Возможность проведения измерений в акушерстве, оконтуривания спектра при помощи сенсорной панели | Наличие |
|  | 5.2.2.3 | Разрешение изображения, выводимого на экран панели, не менее | 1024x768 |
|  | 5.2.2.4 | Настройка яркости и контрастности экрана панели | Наличие |
|  | 5.2.2.5 | Возможность работы с панелью в перчатках | Наличие |
| 5.3 |  | Порты |  |
|  | 5.3.1 | Количество портов для подключения УЗ датчиков, не менее | 4 |
|  | 5.3.2 | Количество встроенных разъемов USB, не менее | 6 |
|  | 5.3.3 | Видео выход (PAL/NTSC) | Наличие |
|  | 5.3.4 | Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC) | Наличие |
|  | 5.3.5 | Разъем HDMI | Наличие |
|  | 5.3.6 | Разъем VGA | Наличие |
|  | 5.3.7 | Разъем DVI | Наличие |
| 5.4 |  | Масса-габаритные характеристики |  |
|  | 5.4.1 | Минимальная высота, мм, не более | 1355 |
|  | 5.4.2 | Максимальная высота, мм, не менее | 1780 |
|  | 5.4.3 | Длина, мм, не более | 930 |
|  | 5.4.4 | Ширина, мм, не более | 585 |
|  | 5.4.5 | Вес, кг, не более | 111 |
| 5.5 |  | Электропитание |  |
|  | 5.5.1 | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие |
|  | 5.5.2 | Максимально потребляемая мощность (ВА), не более | 800 |
| 5.6 |  | Дополнительные средства |  |
|  | 5.6.1 | Встроенный подогреватель геля | Наличие |
|  | 5.6.2 | Ножная педаль (2 клавиши или 3 клавиши) | Наличие |

| Отделение урологии |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56327-2014 |
| Характеристика (параметр) | Значения |
| Области применения | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие |
|  | Кардиология | Наличие |
|  | Неврология | Наличие |
|  | Травматология и ортопедия | Наличие |
|  | Урология | Наличие |
|  | Эндокринология | Наличие |
|  | Ангиология | Наличие |
|  | Педиатрия | Наличие |
|  | Неонатология | Наличие |
|  | Транскраниальные исследования | Наличие |
| пакеты специализированных программ | Программа расчетов и измерений для абдоминальных исследований | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для акушерства | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для гинекологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для кардиологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для ангиологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для малых органов | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для урологии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для педиатрии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для регионарной анестезии | Наличие |
|  | Программа расчетов и измерений для ургентной медицины | Наличие |
|  | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса интима медиа сонных артерий | Наличие |
|  | Программа для проведения биопсии | Наличие |
| Класс | Экспертный |
| Конструктивное исполнение | Передвижной |
| Гарантийный срок, лет, не менее | 1 |
| Нормативный (назначенный) срок эксплуатации, лет, не менее | 5 |
| 1 | Состав |  |  |
| 1.1 |  | Электронный блок с мониторов и панелью управления | Наличие |
| 1.2 |  | Набор ультразвуковых датчиков | Наличие |
|  | 1.2.2 | Конвексный высокочастотный датчик | Наличие |
|  | 1.2.2.1 | Диапазон рабочих частот, МГц, не менее | 2,6 -7,2 |
|  | 1.2.2.2 | Радиус кривизны, мм, не более | 51 |
|  | 1.2.2.3 | Количество элементов датчика, не менее | 192 |
|  | 1.2.2.4 | Угол сканирования, градусов, не менее | 85 |
|  | 1.2.2.5 | Максимальная глубина сканирования, мм, не менее | 320 |
|  | 1.2.3 | Микроконвексный внутриполостной датчик с расширенным углом обзора | Наличие |
|  | 1.2.3.1 | Диапазон рабочих частот, МГц, не менее | 2,6-12,8 |
|  | 1.2.3.2 | Радиус кривизны, мм, не более | 11 |
|  | 1.2.3.3 | Количество элементов датчика, не менее | 160 |
|  | 1.2.3.4 | Угол сканирования, градусов, не менее | 193 |
|  | 1.2.3.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 280 |
|  | 1.2.4 | Линейный датчик | Наличие |
|  | 1.2.4.1 | Диапазон рабочих частот, МГц, не менее | 4,4 - 13,5 |
|  | 1.2.4.2 | Апертура, мм, не более | 38 |
|  | 1.2.4.3 | Количество элементов датчика, не менее | 192 |
|  | 1.2.4.4 | Отклонение угла сканирования в В-режиме, градусов, не менее | 12 |
|  | 1.2.4.5 | Максимальная глубина сканирования, мм, не менее | 280 |
| 1.3 |  | Комплект кабелей электропитания | Наличие |
| 1.4 |  | Руководство по эксплуатации | Наличие |
| 1.5 |  | Комплект разрешительной документации для применения на территории Российской Федерации |  |
|  | 1.5.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 1.5.2 | Декларация о соответствии |  |
| 1.6 |  | Дополнительные средства | Наличие |
|  | 1.6.1 | Видео принтер | Наличие |
|  | 1.6.2 | Набор насадок для взятия биопсийных пробдля конвексного датчика C7-3E, для линейных датчиков 12-3E, для внутриполостных датчиков V11-3WE. | Наличие |
| 2 | Основные технические характеристики |  |
| 2.1 |  | Режимы сканирования |  |
|  | 2.1.1 | В-режим | Наличие |
|  | 2.1.2 | М-режим | Наличие |
|  | 2.1.3 | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
|  | 2.1.4 | Пространственное компаундирование | Наличие |
|  | 2.1.4.1 | Максимальное число парциальных кадров, используемых для компаундирования, не менее | 9 |
|  | 2.1.5 | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие |
|  | 2.1.6 | Режим формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы | Наличие |
|  | 2.1.7 | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие |
|  | 2.1.8 | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |
|  | 2.1.9 | Цветной допплер CFM | Наличие |
|  | 2.1.10 | Энергетический допплер PD | Наличие |
|  | 2.1.11 | Направленный энергетический допплер | Наличие |
|  | 2.1.12 | Триплексный режим в реальном времени | Наличие |
|  | 2.1.13 | Расширенное конвексное сканирование в В-режиме для конвексных датчиков | Наличие |
|  | 2.1.14 | Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной визуализации мелких сосудов | Наличие |
|  | 2.1.15 | Режим улучшенной визуализации кровотока в глубоких сосудах, повышающий чувствительность и проникающую способность доплеровских режимов | Наличие |
|  | 2.1.16 | Специальный режим для повышения качества визуализации структур сердца и сосудов, улучшающий контрастное разрешение и снижающий уровень шумов (режим поддерживается на секторных и линейных датчиках) | Наличие |
| 2.2 |  | Формирование изображений |  |
|  | 2.2.1 | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | 2.2.2 | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
|  | 2.2.2.1 | Регулируемое по глубине усиление, количество позиций, не менее | 8 |
|  | 2.2.2.2 | Регулируемое по ширине усиление, количество позиций, не менее | 8 |
|  | 2.2.3 | Динамическая фокусировка на прием | Наличие |
|  | 2.2.4 | Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |
|  | 2.2.5 | Аподизация на излучение и прием | Наличие |
|  | 2.2.6 | Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM | Наличие |
|  | 2.2.7 | Частотное компаундирование | Наличие |
|  | 2.2.8 | Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |
|  | 2.2.9 | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
|  | 2.2.10 | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Наличие |
|  | 2.2.10.1 | Постобработка в В-режиме: общее усиление сигнала, компенсационное усиление по глубине, латеральное усиление, органоспецифичный алгоритм шумоподавления, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, поворот и зеркальное отображение | Наличие |
|  | 2.2.10.2 | Постобработка в М-режиме: скорость обновления экрана, динамический диапазон, усиление сигнала, карта серого, псевдоколоризация, усиление контуров, | Наличие |
|  | 2.2.10.3 | Постобработка в режимах ЦДК/ЭДК: усиление сигнала, инверсия карты, сглаживание, положение базальной линии, карта колоризации, приоритет режима ЦДК, картирование заданной скорости | Наличие |
|  | 2.2.10.4 | Постобработка в режиме спектрального допплера: положение базальной линии, пристеночный фильтр, скорость обновления экрана, корректировка угла (грубая и точная), инверсия спектра, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, | Наличие |
|  | 2.2.10.5 | Активация анатомического M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения (при наличие активной опции анатомического М-режима) | Наличие |
|  | 2.2.11 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | Наличие |
|  | 2.2.12 | Поворот и инверсия изображения | Наличие |
|  | 2.2.13 | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
|  | 2.2.14 | Сглаживание изображения | Наличие |
|  | 2.2.15 | Управление гамма-коррекцией | Наличие |
|  | 2.2.16 | Возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения В+CFM или изображения спектра доплеровских частот | Наличие |
|  | 2.2.17 | Фильтр подавления спеклов на В-изображении (Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма, поддерживаемый всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными) | Наличие |
|  | 2.2.18 | Интеллектуальная адаптация алгоритма шумоподавления. Автоматическая дифференцированная обработка следующих зон: ткань органа, граница структур, анэхогенные участки. | Наличие |
|  | 2.2.19 | Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с инверсией фазы всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными | Наличие |
|  | 2.2.20 | Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с B-режимом, с режимом ЦДК/ЭДК и с режимом спектрального доплера | Наличие |
|  | 2.2.21 | Поддержка режима повышения качества визуализации структур сердца всеми фазированными датчиками | Наличие |
|  | 2.2.22 | Сочетание режима повышения качества визуализации структур сердца с B-режимом, с режимом ЦДК/ЭДК и с режимом спектрального доплера | Наличие |
|  | 2.2.23 | Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемый специализированной клавишей на панели | Наличие |
| 2.3 |  | Измерения |  |
|  | 2.3.1 | Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие |
|  | 2.3.2 | Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса, метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей | Наличие |
|  | 2.3.3 | Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, время нарастания/спада | Наличие |
|  | 2.3.4 | Измерения в режиме регистрации спектрального доплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
|  | 2.3.5 | Анализ кривых роста плода в акушерской программе | Наличие |
| 2.4 |  | Сервисные функции |  |
|  | 2.4.1 | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | Наличие |
|  | 2.4.2 | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта | Наличие |
|  | 2.4.3 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |
|  | 2.4.4 | Возможность печати изображений на чёрно-белый и\или цветной принтер | Наличие |
|  | 2.4.5 | Режим автоподстройки В-изображения: Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. | Наличие |
|  | 2.4.6 | Режим автоподстройки доплеровского изображения | Наличие |
|  | 2.4.6.1 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме ЦДК/ЭДК нажатием кнопки: Изменение общего усиления, изменение положения и угла наклона рамки | Наличие |
|  | 2.4.6.2 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме спектрального допплера нажатием кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей, Изменение положения и угла контрольного объема | Наличие |
|  | 2.4.7 | Возможность печати изображений на чёрно-белом принтере | Наличие |
|  | 2.4.8 | Архив пациентов с поиском | Наличие |
|  | 2.4.9 | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |
|  | 2.4.9.1 | Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований | Наличие |
|  | 2.4.9.2 | Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF | Наличие |
|  | 2.4.9.3 | Графическое отображение анатомической области исследования в отчёте при проведении сосудистых обследований | Наличие |
|  | 2.4.10 | Запись кадров и конопетель в форматах, совместимых с Windows (jpeg, AVI) | Наличие |
|  | 2.4.10.1 | Архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
|  | 2.4.10.2 | Архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
|  | 2.4.10.3 | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие |
|  | 2.4.11 | Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере | Наличие |
|  | 2.4.12 | Архивация изображения на встроенный жесткий диск | Наличие |
|  | 2.4.13 | Объем встроенной памяти для хранения информации, ГБ, не менее | 1000 |
|  | 2.4.14 | Архивация изображений на CD и DVD диски | Наличие |
|  | 2.4.14.1 | Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI | Наличие |
|  | 2.4.14.2 | Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg | Наличие |
|  | 2.4.15 | Архивация изображения на внешние носители, через порт USB | Наличие |
|  | 2.4.16 | Возможность подключения принтеров через USB порт | Наличие |
|  | 2.4.17 | Запись кадров и конопетель в формате DICOM | Наличие |
|  | 2.4.17.1 | Передача данных, сохранение на сервер и медиа-носители, печать по протоколу DICOM 3.0 | Наличие |
| 3 | Параметры формирования изображения УЗ |  |
| 3.1 |  | Параметры ультразвуковых датчиков |  |
|  | 3.1.2 | Датчик конвексный | Наличие |
|  | 3.1.2.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 320 |
|  | 3.1.2.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 320 |
|  | 3.1.2.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 320 |
|  | 3.1.2.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.2.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.2.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее | 3 |
|  | 3.1.2.7 | Количество частот тканевой гармоники, не менее | 3 |
|  | 3.1.2.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие |
|  | 3.1.2.9 | Цветовая кодировка датчика и разъема | Наличие |
|  | 3.1.3 | Датчик микроконвексный внутриполостной | Наличие |
|  | 3.1.3.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.3.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.3.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.3.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.3.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.3.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее | 3 |
|  | 3.1.3.7 | Количество частот тканевой гармоники, не менее | 3 |
|  | 3.1.3.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие |
|  | 3.1.3.9 | Цветовая кодировка датчика и разъема | Наличие |
|  | 3.1.3.10 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами (при наличии режима) | Наличие |
|  | 3.1.3.11 | Поддержка режима проведения исследований в режиме эластографии (при наличии режима) | Наличие |
|  | 3.1.4 | Датчик линейный | Наличие |
|  | 3.1.4.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.4.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.4.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 280 |
|  | 3.1.4.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.4.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже | 1 |
|  | 3.1.4.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее | 3 |
|  | 3.1.4.7 | Количество частот тканевой гармоники, не менее | 3 |
|  | 3.1.4.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие |
|  | 3.1.4.9 | Цветовая кодировка датчика и разъема | Наличие |
|  | 3.1.4.10 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами (при наличии режима) | Наличие |
|  | 3.1.4.11 | Поддержка режима проведения исследований в режиме эластографии (при наличии режима) | Наличие |
| 3.2 |  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение | 8 |
| 3.3 |  | Количество одновременно используемых фокусных зон | 4 |
| 3.4 |  | Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах | Наличие |
| 3.5 |  | Максимальный угол наклона ультразвукового зондирования, задаваемый оператором, не менее | 30 |
| 3.6 |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового доплера PW, кГц, не уже | 0,7-30 |
| 3.7 |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при доплеровском сканировании в режиме цветового доплера CFM, кГц, не уже | 0,1 - 15,5 |
| 3.8 |  | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее | 10 |
| 3.9 |  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), не менее | 10 |
| 3.10 |  | Шкала серого, градаций, не менее | 256 |
| 3.11 |  | Максимальный размер кинопетли, кадров, не менее | 13 335 |
| 3.12 |  | Максимальный размер кинопетли, секунд, не менее | 145 |
| 3.13 |  | Количество цветовых карт в В-режиме, не менее | 8 |
| 3.14 |  | Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM, не менее | 21 |
| 3.15 |  | Количество цветовых карт в режиме энергетического доплера PD, не менее | 8 |
| 3.16 |  | Количество карт серого, не менее | 10 |
| 3.17 |  | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CFM, см/с, не уже | 5 - 239 |
| 3.18 |  | Максимальная регистрируемая скорость кровотока в режиме импульсно-волнового допплера PW, м/с, не менее | 9,24 |
| 3.19 |  | Диапазон изменения размера контрольного окна в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм, не уже | 0,5 - 30 |
| 3.20 |  | Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, градусов, не уже | от -89 до +89 |
| 3.21 |  | Полный диапазон рабочих частот системы, МГц, не уже | 1,1 - 16,0 |
| 3.22 |  | Количество цифровых процессинговых каналов, не менее | 387000 |
| 3.23 |  | Максимальная частота кадров, к/с, не менее | 1333 |
| 3.24 |  | Максимальная частота кадров в режиме цветового доплеровского картирования, к/с, не менее | 239 |
| 3.25 |  | Максимальная частота кадров в режиме 4D (при наличии режима), к/с, не менее | 47.1 |
| 3.26 |  | Максимальная глубина сканирования, см, не менее | 40 |
| 3.27 |  | Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране, дБ, не менее | 240 |
| 4 | Опции УЗ |  |
| 4.1 |  | Режимы сканирования |  |
|  | 4.1.1 | Анатомический М–режим | Наличие |
|  | 4.1.1.1 | Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) | Наличие |
|  | 4.1.1.2 | Количество курсоров анатомического М-режима, одновременно расположенных под произвольными углами (при наличии режима), не менее | 3 |
|  | 4.1.1.3 | Огибающий (нелинейный) анатомический М-режим | Наличие |
|  | 4.1.1.4 | Режим цветового тканевого допплера | Наличие |
|  | 4.1.1.5 | Режим энергетического тканевого допплера | Наличие |
|  | 4.1.1.6 | Режим спектрального тканевого допплера | Наличие |
|  | 4.1.1.7 | Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима | Наличие |
|  | 4.1.2 | Режим эластографии поверхностных структур с поддержкой на линейных и внутриполостных датчиках | Наличие |
|  | 4.1.3 | Режим улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при проведении инвазивных процедур путем изменения угла наклона УЗ-лучей | Наличие |
| 4.2 |  | Пакеты специализированных программ |  |
|  | 4.2.1 | Программа для биопсии | Наличие |
|  | 4.2.2 | Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора | Наличие |
| 4.3 |  | Обработка данных исследования потоков крови в камерах сердца |  |
|  | 4.3.1 | Определение объема крови заменяемого в ЛЖ за кардиоцикл (Полуавтоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет фракции выброса с возможностью ручного редактирования) | Наличие |
| 4.4 |  | Обработка данных исследования сосудов |  |
|  | 4.4.1 | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса интима-медиа сонных артерий | Наличие |
| 5 |  | Конструктивные характеристики и параметры УЗ |  |
| 5.1 |  | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне | Наличие |
|  | 5.1.1 | Диагональ монитора, дюймов, не менее | 21,5 |
|  | 5.1.2 | Разрешение изображения, выводимого на экран, не менее | 1920×1080 |
|  | 5.1.3 | Угол обзора, градусов, не менее | 178 |
|  | 5.1.4 | Наклон, градусов, не менее | от -90 до +20 |
|  | 5.1.5 | Поворот, градусов, не менее | от -90 до +90 |
| 5.2 |  | Устройства ввода |  |
|  | 5.2.1 | Русифицированная панель управления | Наличие |
|  | 5.2.1.1 | Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура | Наличие |
|  | 5.2.1.2 | Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы | Наличие |
|  | 5.2.1.3 | Программируемые пользователем клавиши, не менее | 10 |
|  | 5.2.1.4 | Встроенные стерео-динамики | Наличие |
|  | 5.2.1.5 | Диапазон изменения высоты панели, мм, не менее | 190 |
|  | 5.2.1.6 | Поворот панели, градусов, не менее | 180 |
|  | 5.2.2 | Сенсорная ЖК-панель | Наличие |
|  | 5.2.2.1 | Диагональ сенсорной ЖК-панели, дюймов, не менее | 10,4 |
|  | 5.2.2.2 | Возможность проведения измерений в акушерстве, оконтуривания спектра при помощи сенсорной панели | Наличие |
|  | 5.2.2.3 | Разрешение изображения, выводимого на экран панели, не менее | 1024x768 |
|  | 5.2.2.4 | Настройка яркости и контрастности экрана панели | Наличие |
|  | 5.2.2.5 | Возможность работы с панелью в перчатках | Наличие |
| 5.3 |  | Порты |  |
|  | 5.3.1 | Количество портов для подключения УЗ датчиков, не менее | 4 |
|  | 5.3.2 | Количество встроенных разъемов USB, не менее | 6 |
|  | 5.3.3 | Видео выход (PAL/NTSC) | Наличие |
|  | 5.3.4 | Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC) | Наличие |
|  | 5.3.5 | Разъем HDMI | Наличие |
|  | 5.3.6 | Разъем VGA | Наличие |
|  | 5.3.7 | Разъем DVI | Наличие |
| 5.4 |  | Масса-габаритные характеристики |  |
|  | 5.4.1 | Минимальная высота, мм, не более | 1355 |
|  | 5.4.2 | Максимальная высота, мм, не менее | 1780 |
|  | 5.4.3 | Длина, мм, не более | 930 |
|  | 5.4.4 | Ширина, мм | 585 |
|  | 5.4.5 | Вес, кг, не более | 111 |
| 5.5 |  | Электропитание |  |
|  | 5.5.1 | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие |
|  | 5.5.2 | Максимально потребляемая мощность (ВА), не более | 800 |
| 5.6 |  | Дополнительные средства |  |
|  | 5.6.1 | Встроенный подогреватель геля | Наличие |

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: В течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты получения аванса.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- в соответствии с проектом договора (приложен к настоящей документации).

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора (с учетом лизинговых платежей и страхования) не должна превышать 16 947 099 (Шестнадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч девяносто девять) рублей 24 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Итого с учетом лизинговых платежей, руб. |
| 1 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями: вариант исполнения. | 2 | компл. | 16 290 047,73 | 17 157 424,38 | 17 393 825,60 |
| Итого: |  |  | 16 290 047,73 | 17 157 424,38 | 17 393 825,60 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 16 947 099,24 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с проектом договором лизинга:

Срок договора лизинга (мес.) 24

Сумма первоначального взноса (аванс) 30% от суммы договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» _________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«__ » __________ 2020 года в 14 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _________ 2020 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.