УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  220/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

мониторов пациента для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки мониторов пациента для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»:

| №1. Система мониторинга глубины анестезии, 1 (Один) комплект. |
| --- |
| № п/п | Параметр | Технические требования | Соответствие требованию (Да/Нет) | Примечание |
| 1. | Назначение, общие требования |
|  | Система для мониторирования и контроля глубины анестезии и седации при оперативных вмешательствах, в отделениях интенсивной терапии, а также при процедурной седации. | наличие | да |  |
|  | Расчет и отображение биспектрального индекса, отображающего степень угнетения головного мозга для оценки степени наркоза и глубины седации. | наличие | да |  |
|  | Категории пациентов | взрослые/дети | да |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России. | наличие | да |  |
|  | Декларация о соответствии | наличие | да |  |
| 2. | Вычисляемые, отображаемые параметры, технические характеристики | наличие | да |  |
|  | Биспектральный индекс угасания электроэнцефалографической активности | интервал не менее 0-100 | да |  |
|  | Отображение биспектрального индекса в виде тренда | наличие | да |  |
|  | Отображение биспектрального индекса в виде тренда для каждой гемисферы отдельно или вместе | наличие | да |  |
|  | Отображение биспектрального индекса в числовом значении | наличие | да |  |
|  | Период обновления значений биспектрального индекса | не более 1 сек | да |  |
|  | Период обновления тренда биспектрального индекса | не более 10 сек | да |  |
|  | 2 канала приема и отображения (в виде тренда) ЭЭГ сигнала | наличие | да |  |
|  | 4 канала приема и отображения (в виде тренда) ЭЭГ сигнала | наличие | да |  |
|  | Возможность отображения биспектрального индекса двух гемисфер | наличие | да |  |
|  | DSA (Density Spectral Array) отображение частоты и силы ЭЭГ в двух гемосферах в виде цветового графика | наличие | да |  |
|  | Возможность вывода на печать DSA (Density Spectral Array) графика | наличие | да |  |
|  | Индикатор ассиметрии силы ЭЭГ двух гемисфер | наличие | да |  |
|  | ЭЭГ–отображение кривой электроэнцефалограммы в реальном времени | Наличие | да |  |
|  | Скорость развертки ЭЭГ | не более 25 мм/с | да |  |
|  | Индекс качества сигнала. Показатель качества сигнала, передаваемого по ЭЭГ-каналу, измеряемый на основании данных импеданса, выраженности помех и других переменных. | интервал не менее 0-100 | да |  |
|  | Автоматическое удаление помех | Наличие | да |  |
|  | Коэффициент подавления. Процент времени в течение последних 63 секунд, когда ЭЭГ-сигнал считался подавленным. | Интервал не менее 0-100% | да |  |
|  | EMG - показания электромиографии фронтальной мышцы. Суммарная мощность EMG (дБ) в диапазоне 70-110 Гц, представляется в виде гистограммы и тренда | диапазон не менее 30 – 80 дБ (тренд) и 30 – 55 дБ (гистограмма) | да |  |
|  | Журнал значений биспектрального индекса | Наличие | да |  |
|  | Выбор пользователем типов данных для представления на экране монитора | Наличие | да |  |
|  | Установка пользователем пределов сигналов тревоги (визуальных / звуковых) | Наличие | да |  |
|  | Съем ЭЭГ-сигнала с пациента при помощи одноразовых налобных сенсоров | Наличие | да |  |
|  | Самоконтроль прибора при включении и в процессе мониторирования пацинета | Наличие | да |  |
|  | Автоматическое тестирование датчиков сенсора ЭЭГ при подключению к прибору | Наличие | да |  |
|  | Сигнал тревоги при отсоединении электродов от пациента | Отображение на экране монитора и сопровождение звуковым сигналом | да |  |
|  | Сообщения системы об ошибках оборудования, ошибках соединений, угрожающих состояниях пациента | Отображение на экране монитора и сопровождение звуковым сигналом | да |  |
|  | Диапазон амплитуд регистрируемых сигналов | до ±1000 мкВ | да |  |
|  | Встроенная память | Сохранение не менее 72 часов записи мониторинга | да |  |
|  | Экспорт всех данных монитора и мониторинга через порт USB на внешний носитель или персональный компьютер. | наличие | да |  |
|  | Маркер событий | электронный маркер | да |  |
|  | Возможность просмотра и распечатка сохраненных данных тренда во время проведения мониторинга | Наличие | да |  |
|  | Соединение монитора с системами мониторинга пациента через порт RS-232 по протоколу передачи данных ASCII или по бинарному протоколу | Возможность | да |  |
|  | Дисплей монитора | Цветной, сенсорный TFT | да |  |
|  | Размер экрана не менее, мм | 130 х 100 | да |  |
|  | Внешний интерфейс | RS232, USB тип A, USB тип B | да |  |
|  | Общая длина кабеля пациента с цифровым преобразователем сигнала | не менее 4 м | да |  |
|  | Размер монитора, см | не менее 19 × 20,3 × 12,7 | да |  |
|  | Вес, не более | 1,6 кг | да |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | наличие | да |  |
|  | Программное обеспечение на CD носителе для чтения, сохранения в базе данных ПК, просмотра данных BIS мониторинга, анализа и распечатки на принтере ПК. | Возможность | да |  |
|  | Методическое пособие. «Мониторинг сознания» | Возможность |  |  |
| 3. | Параметры обработки сигнала |  | да |  |
|  | АЦП | Сигма-дельта | да |  |
|  | Разрешающая способность | не менее 16 бит при 256 измерениях/с | да |  |
|  | Подавление сетевых помех | не менее 110 ДБ | да |  |
|  | Ширина спектра сигнала | диапазон не менее 0,16-450 Гц | да |  |
| 4. | Электротехнические параметры |
|  | Питание | 100…240 В, 50-60 Гц, максимум 0,7А | да |  |
|  | Работа от встроенного аккумулятора | Не менее 45 мин | да |  |
|  | Класс электробезопасности | Тип ВF | да |  |
|  | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р50267.0.2 (МЭК 601-1-2) | да |  |
|  | Защита от импульса дефибриллятора | Наличие | да |  |
|  | Входное сопротивление (импеданс) | Не менее 50 МОм | да |  |
| 5. | Дополнительные условия |
|  | Условия транспортировки и хранения | Температура от -10С до +60С, влажность от 15 до 95 (без конденсации), давление от 360 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. | да |  |
|  | Условия работы прибора | Температура от 0С до +40С, влажность от 15 до 95 (без конденсации), давление от 360 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. | да |  |
|  | Гарантийное обслуживание, монитор | не менее 12 месяцев | да |  |
|  | Срок годности сенсоров, не менее | 6 месяцев | да |  |
| 6. | Комплект поставки |
|  | Монитор глубины наркоза, в комплекте • Основной блок • Цифровой преобразователь сигнала с кабелем сенсоров • Сетевой кабель • Одноразовые сенсоры для взрослых - 25 шт. | 1 комплект | да |  |

№ 2. Монитор пациента мульти-параметровый, 1 (Один) комплект.

|  | Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата или декларации о соответствии | Наличие |  |
| 2 | Характеристики и технические требования |  |  |
| 2.1 | Возрастные группы пациентов | Взрослые, дети и новорожденные |  |
| 2.2 | Тип монитора | Моноблочный |  |
| 2.3 | Интерфейс | Русскоязычный, цветной |  |
| 2.4 | Питание: 100-250 В, 50\60 Гц | Наличие |  |
| 2.5 | Размеры | 344мм×291мм×165мм |  |
| 2.6 | Вес монитора, без аккумулятора | Не более 3,9 кг |  |
| 2.7 | Ручка для переноски | Наличие |  |
| 2.8 | Конструкция монитора | Без вентилятора |  |
| 3 | Разъемы |
| 3.1 | Сетевой RJ45 | Подключение к центральной станции, другому монитору пациента для дистанционного наблюдения, ПК для обновления системы |  |
| 3.2 | VGA для подключение внешнего дисплея | Возможность |  |
| 3.3 | Разъем для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова сестры и аналогового вывода | Наличие |  |
| 3.4 | USB | Перенос данных, конфигурации |  |
| 3.5 | Встроенный модуль WiFi для беспроводной передачи данных на центральную мониторную станцию | Возможность |  |
| 4 | Дисплей | Наличие |  |
| 4.1 | Тип дисплея | Цветной сенсорный ЖК |  |
| 4.2 | Диагональ | Не менее 12,1 дюйма |  |
| 4.3 | Разрешение | Не менее 800 х 600 |  |
| 4.4 | Светодиодная подсветка дисплея | Наличие |  |
| 5 | Режимы просмотра |
| 5.1 | Экран параметров | Наличие |  |
| 5.2 | Количество отображаемых кривых на экране параметров | Не менее 10 |  |
| 5.3 | Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра | Наличие |  |
| 5.4 | Тренды цифровые и графические | Наличие |  |
| 5.5 | Минитренды. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране. | Наличие |  |
| 5.6 | Экран Оксикардиорегиспирограмммы (oxyCRG) | Наличие |  |
| 5.7 | Режим больших цифр | Наличие |  |
| 5.8 | Режим просмотра данных других мониторов при объединении в локальную сеть. Максимальное количество подключенных мониторов: | Не менее 32 |  |
| 6 | Режимы работы |
| 6.1 | Мониторинг | Наличие |  |
| 6.2 | Демонстрация | Наличие |  |
| 6.3 | Ожидание | Наличие |  |
| 7 | Управление монитором |  |  |
| 7.1 | Функциональные кнопки на передней панели | Не менее 6 |  |
| 7.2 | Поворотный переключатель | Наличие |  |
| 7.3 | Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд | Наличие |  |
| 8 | Тревоги |
| 8.1 | Уровни | Не менее 3: высокий , средний, низий |  |
| 8.2 | Типы тревог | Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров |  |
| 9 | Память |  |  |
| 9.1 | Тренды | Не менее 120 часов (разрешение 1 минута) Не менее 4 часов (разрешение 5 с) Не менее 1 час (разрешение 1 с) |  |
| 9.2 | События тревоги | Не менее 100 событий тревоги с соответствующими кривыми длительностью не мнее 8 секунд |  |
| 9.3 | НИАД | Не менее 1000 групп результатов измерения |  |
| 9.4 | События аритмий | Не менее 100 событий аритмии и соответствующих им кривых длительностью не мнее 8 секунд |  |
| 9.5 | Развернутые кривые | Не менее 48 часов |  |
| 10 | Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей | Наличие |  |
| 10.1 | Расчеты: |  |  |
| 10.2 | Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования | Наличие |  |
| 10.3 | Оксигенации | Наличие |  |
| 10.4 | Вентиляции | Наличие |  |
| 10.5 | Гемодинамики | Наличие |  |
| 10.6 | Функции почек | Наличие |  |
| 11 | Меню |
| 11.1 | Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне | Наличие |  |
| 11.2 | Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране | Наличие |  |
| 12 | Аккумулятор |
| 12.1 | Тип | Литий-ионный |  |
| 12.2 | Время работы от аккумулятора | Не менее 2 часов |  |
| 13 | Встроенные мониторируемые параметры | Наличие |  |
| 13.1 | ЭКГ 3, 5 каналов | Наличие |  |
| 13.2 | SpO2 | Наличие |  |
| 13.3 | Неинвазивное АД | Наличие |  |
| 13.4 | Инвазивное АД, не менее 2 каналов | Возможность |  |
| 13.5 | Температура | Не менее 2 каналов |  |
| 13.6 | CO2 в боковом потоке | Возможность |  |
| 13.7 | CO2 в основном потоке | Возможность |  |
| 14 | Характеристики измерения ЭКГ | Наличие |  |
| 14.1 | Количество отведений | 3, 5 |  |
| 14.2 | Отведения | I; II; III; и/или avR; avL; avF; V |  |
| 14.3 | Режим | R, L, F, N, C; или RA, LA, LL, RL, V |  |
| 14.4 | Усиление | х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто |  |
| 14.5 | Скорость развертки | 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с |  |
| 14.6 | Определение кардиостимулятора | Амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ Ширина не уже от 0,1 до 2 мс |  |
| 14.7 | Определение комплекса QRS | Наличие |  |
| 14.8 | Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие | Наличие |  |
| 14.9 | Определение летальных аритмий | Наличие |  |
| 14.10 | Анализ аритмий | Не менее 26 типов |  |
| 14.11 | ASYSTOLE (асистолия) | Наличие |  |
| 14.12 | VT (желудочковая тахикардия) | Наличие |  |
| 14.13 | VF(желудочковая фибрилляция) | Наличие |  |
| 14.14 | VPC RUN (серия экстрасистол) | Наличие |  |
| 14.15 | COUPLET (парная экстрасистола) | Наличие |  |
| 14.16 | EARLY VPC (ранняя экстрасистола) | Наличие |  |
| 14.17 | BIGEMINY (бигеминия) | Наличие |  |
| 14.18 | VPC (экстрасистола) | Наличие |  |
| 14.19 | FREQ VPC (частые экстрасистолы) | Наличие |  |
| 14.20 | TACHYCARDIA (тахикардия) | Наличие |  |
| 14.21 | BRADYCARDIA (брадикардия) | Наличие |  |
| 14.22 | V BRADY (желудочковая брадикардия) | Наличие |  |
| 14.23 | EXT TACHY (критическая тахикардия) | Наличие |  |
| 14.24 | EXT BRADY (критическая брадикардия) | Наличие |  |
| 14.25 | SV TACHY (суправентрикулярная тахикардия) | Наличие |  |
| 14.26 | MULTIFORM (две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут) | Наличие |  |
| 14.27 | V RHYTHM (желудочковый ритм) | Наличие |  |
| 14.28 | PAUSE (нет комплекса QRS в течение 1-3 сек.) | Наличие |  |
| 14.29 | TRIGEMINY (тригеминия) | Наличие |  |
| 14.30 | IRREGULAR RR (нерегулярный RR интервал) | Наличие |  |
| 14.31 | PACER NON-CAPTURE (QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени) | Наличие |  |
| 14.32 | PROLONGED RR (RR интервал длиннее доминантного) | Наличие |  |
| 14.33 | NO PACER PULSE (не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии) | Наличие |  |
| 14.34 | Nonsus. Vtac(неустойчивая желудочковая тахикардия) | Наличие |  |
| 14.35 | Atrial Fibrillation(Фибрилляция предсердий) | Наличие |  |
| 14.36 | Heart Pause Too High (Высокие сердечные паузы) | Наличие |  |
| 14.37 | Диапазон ST-сегмента | от -2,0 мВ до 2.0 мВ |  |
| 14.38 | Коэффициент подавления сигналов | Режим диагностики: не менее 90 дБ Режим мониторинга: не мнее 105 дБ Хирургический режим: не мнее 105 дБ Режим ST: не мнее 105 дБ |  |
| 14.39 | Диапазон ЧСС | Взрослые: от 15 до 300 уд/мин Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин |  |
| 14.40 | Погрешность ЧСС | Не более ±1 уд/мин или ±1% |  |
| 14.41 | Разрешене ЧСС | Не более 1 уд/мин |  |
| 15 | Характеристики измерения дыхания | Наличие |  |
| 15.1 | Метод | Импедансный |  |
| 15.2 | Отведение | I или II по выбору пользователя,Авто |  |
| 15.3 | Скорость развертки | 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с |  |
| 15.4 | Диапазон измерений | Взрослые: от 0 до 150 дых/мин Дети/Новорожденные: от 0 до 150 дых/мин |  |
| 15.5 | Диапазон срабатывания тревог | Взрослые: от 0 до 150 дых/мин Дети/Новорожденные: от 0 до 150 дых/мин |  |
| 15.6 | Разрешение | Не более 1 дых/мин |  |
| 15.7 | Погрешность | Не более ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин) |  |
| 15.8 | Время тревоги по апноэ | 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с, 45 с, 50 с, 55 с, 1 мин. |  |
| 16 | Характеристики измерения SpO2 | Наличие |  |
| 16.1 | Диапазон измерений | Не менее 0 – 100% |  |
| 16.2 | Разрешение | Не более 1% |  |
| 16.3 | Погрешность | Не более ±2% (70-100%) |  |
| 16.4 | Диапазон ЧП | Comen: 15 – 350 уд/мин Masimo: 25-240 уд/мин Nelcor: 20-300 уд/мин |  |
| 16.5 | Разрешение ЧП | Не более 1 уд/мин |  |
| 16.6 | Погрешность ЧП | Не более ±2 уд/мин |  |
| 16.7 | Диапазон индекса перфузии | 0,02-20%% |  |
| 16.8 | Разрешение индекса перфузии | 0,10% |  |
| 17 | Характеристики измерения НИАД | Наличие |  |
| 17.1 | Метод | Осциллометрический |  |
| 17.2 | Режимы | Ручной, автоматический, непрерывный |  |
| 17.3 | Измеряемые параметры | Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса |  |
| 17.4 | Длительность цикла в непрерывном режиме | 5 минут |  |
| 17.5 | Интервалы измерений в автоматическом режиме | 1; 2; 2,5; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480;720 мин |  |
| 17.6 | Диапазон измерения систолического давления | Взрослые: от 20 до 300 мм рт. ст. Дети: от 20 до 300 мм рт. ст. Новорожденные: от 20 до 300 мм рт. ст. |  |
| 17.7 | Диапазон измерения диастолического давления | Взрослые: от 10 до 250 мм рт. ст. Дети:от 10 до 180 мм рт. ст. Новорожденные:от 10 до 150 мм рт. ст. |  |
| 17.8 | Диапазон среднего давления | Взрослые: от 10 до 300 мм рт. ст. Дети:от 10 до 200 мм рт. ст. Новорожденные:от 10 до 150 мм рт. ст. |  |
| 17.9 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |
| 17.10 | Погрешность | Максимальное стандартное отклонение: не более 8 мм рт. ст. Максимальная средняя погрешность: не более ±5 мм рт. ст. |  |
| 17.11 | Единицы измерения | мм рт.ст., кПа |  |
| 17.12 | Диапазон начального давления накачивания манжеты | Взрослые: от 80 до 240 Дети: от 80 до 200 Новорожденные: от 60 до 120 |  |
| 17.13 | Программная защита от избыточного давлениия | Наличие |  |
| 17.14 | Максимальное время измерения давления | Взрослые/дети: не более 180 с Новорожденные: не более 90 с |  |
| 17.15 | Диапазон ЧП | От 40 до 240 уд./мин |  |
| 18 | Характеристики измерения температуры | Наличие |  |
| 18.1 | Метод | Термическое сопротивление |  |
| 18.2 | Диапазон измерений | 0 – 50оС |  |
| 18.3 | Разрешение | Не более 0,1 оС |  |
| 18.4 | Погрешность | Не более ±0,1 оС |  |
| 18.5 | Кол-во каналов | Не менее 2 |  |
| 18.6 | Параметры | Т1; Т2; Δ Т |  |
| 18.7 | Единицы измерения | оС, F |  |
| 19 | Характеристики измерения ИАД | Возможность |  |
| 19.1 | Метод | Прямое инвазивное измерение |  |
| 19.2 | Диапазон измерения статического давления | -60~360 мм рт.ст. |  |
| 19.3 | Диапазон измерений | ART 0~300 мм рт.ст. PA -6~120 мм рт.ст. CVP -10~40 мм рт.ст. RAP -10~40 мм рт.ст. LAP -10~40 мм рт.ст. ICP -10~40 мм рт.ст. P1, P2 -50~300 мм рт.ст. LV 0~300 мм рт.ст. AO 0~300 мм рт.ст. UAP 0~300 мм рт.ст. BAP 0~300 мм рт.ст. FAP 0~300 мм рт.ст. UVP -10~40 мм рт.ст. IAP -10~40 мм рт.ст. |  |
| 19.4 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |
| 19.5 | Погрешность | Не более ± 2 % или ± 1 мм рт. ст., большее из значений |  |
| 19.6 | Отображение на экране монитора | Систолическое, диастолическое, среднее давление и кривая для каждого вида давления |  |
| 19.7 | Чувствительность датчика | Не более 5 мкВ/В/мм рт. ст. |  |
| 19.8 | Импеданс | 300 - 3000 Ом |  |
| 19.9 | Диапазон ЧП | От 25 до 350 уд./мин |  |
| 19.10 | Разрешение ЧП | Не более 1 уд/мин |  |
| 20 | Сердечный выброс (СВ) | Возможность |  |
| 20.1 | Метод | Термодилюция |  |
| 20.2 | Диапазон измерения, не менее | от 0,1 до 20 л\мин |  |
| 20.3 | Диапазон измерения температуры крови, не менее | 25 — 43 °C |  |
| 20.4 | Диапазон измерения температуры раствора, не менее | 0 — 27 °C |  |
| 20.5 | Точность измерения СВ | ±5% или ±0,1 л/мин |  |
| 20.6 | Точность измерения температуры (без датчика) | ±0,1 °C |  |
| 20.7 | Разрешение СВ | Не более 0,1 л/мин |  |
| 20.8 | Разрешение температуры | Не более 0,1 °C |  |
| 20.9 | Количество измерений для выборки | не менее 6 |  |
| 20.10 | Демонстрационный режим измерения для обучения персонала | Наличие |  |
| 21 | Характеристики измерения СO2 | Возможность |  |
| 21.1 | Метод | Поглощение инфракрасных лучей |  |
| 21.2 | Диапазон измерений | 0 – 150 мм рт.ст. |  |
| 21.3 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |
| 21.4 | Скорость потока отбора | 70 мл/мин, 100 мл/мин |  |
| 21.5 | Отображение на экране монитора | Кривая CO2, значения EtCO2, FiCO2, ЧДДП |  |
| 21.6 | Диапазон измерения ЧДДП | от 0 до 120 дых/мин |  |
| 21.7 | Погрешность измерений ЧДДП | Не более ±2 дых/мин |  |
| 21.8 | Время апноэ | 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с, 45 с, 50 с, 55 с, 1 мин. |  |
| 21.9 | CO2 в основном потоке | Возможность |  |
| 21.10 | CO2 в боковом потоке | Возможность |  |
| 22 | Анестетики | Возможность |  |
| 22.1 | Метод: инфракрасная абсорбция | Наличие |  |
| 22.2 | Время прогрева | Не более 20 сек |  |
| 22.3 | Виды газов | CO2, O2, N2O, Энфлуран, Изофлуран, Севофлуран, Галотан, Десфлуран |  |
| 22.4 | Диапазон измерений: |
| 22.5 | CO2 | От 0 до 114мм рт.ст От 114 до 190 мм рт.ст ±(1,52 мм рт.ст + 2% от показаний) |  |
| 22.6 | N2O | От 0 до 100 % ±(2 % + 2% от показаний) |  |
| 22.7 | Галотан, энфлуран, изофлуран | От 0 до 8 % От 8 до 25 % ± (0,15 % + 5% от показаний) |  |
| 22.8 | Севофлуран | От 0 до 10 % От 10 до 25 % ± ( 0,15 % + 5% от показаний) |  |
| 22.9 | Десфлуран | От 0 до 22 % От 22 до 25 % ±(0,15 % + 5% от показаний) |  |
| 22.10 | O2 | От 0 до 100 % ±(1 % + 2% от показаний) |  |
| 22.11 | Частота дыхания | От 0 до 254 дых/мин ±1 дых/мин |  |
| 22.12 | Разрешение CO2 | Не более 1 мм рт. ст. |  |
| 22.13 | Разрешение ЧД | Не более 1 дых/мин |  |
| 22.14 | Время тревоги об удушении | 10с, 15с, 20с, 25с, 30с, 35с, 40с |  |
| 23 | Импедансная кардиография ICG | Возможность |  |
| 23.1 | Метод | Торакальный электрический импеданс |  |
| 23.2 | Волновые формы | Кривая импеданса |  |
| 23.3 | Ударный объем | 5 — 250 мл/уд |  |
| 23.4 | ЧСС | 44 — 185 уд/мин |  |
| 23.5 | Сердечный выброс | 1,4 — 15 л/мин |  |
| 23.6 | Погрешность ИКГ: ЧСС | Не более ±2 уд/мин |  |
| 23.7 | BIS | Возможность |  |
| 23.8 | Метод | Биспектральный анализ ЭЭГ |  |
| 23.9 | Измеряемые параметры | BIS, SQI, EMG, BSR |  |
| 23.10 | Диапазон сопротивления | 0 — 999 kΩ |  |
| 23.11 | Диапазон частоты | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц |  |
| 23.12 | Пропускная способность | 0,25 — 100 Гц |  |
| 24 | Характеристики принтера | Возможность |  |
| 24.1 | Тип | Термо, встроенный |  |
| 24.2 | Количество кривых | Не менее 3 |  |
| 24.3 | Ширина бумаги | Не менее 50 мм |  |
| 24.4 | Скорость | 25; 50 мм/сек |  |
| 25 | Комплект поставки |
| 25.1 | Монитор пациента: ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура | 1 шт. |  |
| 25.2 | Кабель ЭКГ 5 отведений | 1 шт. |  |
| 25.3 | Электроды для взрослых | 1 уп. |  |
| 25.4 | Датчик SpO2 для взрослых | 1 шт. |  |
| 25.5 | Трубка для манжеты НИАД | 1 шт. |  |
| 25.6 | Манжета НИАД (27-35 см) | 1 шт. |  |
| 25.7 | Датчик температуры накожный для взрослых | 1 шт. |  |
| 25.8 | Внутренняя батарея | 1 шт. |  |
| 25.9 | Шнур питания | 1 шт. |  |

№ 3. Монитор пациента мульти-параметровый (СО2), 1 (Один) комплект.

|  | Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата или декларации о соответствии | Наличие |  |
| 2 | Характеристики и технические требования |
| 2.1 | Возрастные группы пациентов | Взрослые, дети и новорожденные |  |
| 2.2 | Тип монитора | Моноблочный |  |
| 2.3 | Интерфейс | Русскоязычный, цветной |  |
| 2.4 | Питание: 100-250 В, 50\60 Гц | Наличие |  |
| 2.5 | Размеры | 344мм×291мм×165мм |  |
| 2.6 | Вес монитора, без аккумулятора | Не более 3,9 кг |  |
| 2.7 | Ручка для переноски | Наличие |  |
| 2.8 | Конструкция монитора | Без вентилятора |  |
| 3 | Разъемы |
| 3.1 | Сетевой RJ45 | Подключение к центральной станции, другому монитору пациента для дистанционного наблюдения, ПК для обновления системы |  |
| 3.2 | VGA для подключение внешнего дисплея | Возможность |  |
| 3.3 | Разъем для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова сестры и аналогового вывода | Наличие |  |
| 3.4 | USB | Перенос данных, конфигурации |  |
| 3.5 | Встроенный модуль WiFi для беспроводной передачи данных на центральную мониторную станцию | Возможность |  |
| 4 | Дисплей | Наличие |  |
| 4.1 | Тип дисплея | Цветной сенсорный ЖК |  |
| 4.2 | Диагональ | Не менее 12,1 дюйма |  |
| 4.3 | Разрешение | Не менее 800 х 600 |  |
| 4.4 | Светодиодная подсветка дисплея | Наличие |  |
| 5 | Режимы просмотра |
| 5.1 | Экран параметров | Наличие |  |
| 5.2 | Количество отображаемых кривых на экране параметров | Не менее 10 |  |
| 5.3 | Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра | Наличие |  |
| 5.4 | Тренды цифровые и графические | Наличие |  |
| 5.5 | Минитренды. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране. | Наличие |  |
| 5.6 | Экран Оксикардиорегиспирограмммы (oxyCRG) | Наличие |  |
| 5.7 | Режим больших цифр | Наличие |  |
| 5.8 | Режим просмотра данных других мониторов при объединении в локальную сеть. Максимальное количество подключенных мониторов: | Не менее 32 |  |
| 6 | Режимы работы |
| 6.1 | Мониторинг | Наличие |  |
| 6.2 | Демонстрация | Наличие |  |
| 6.3 | Ожидание | Наличие |  |
| 7 | Управление монитором |
| 7.1 | Функциональные кнопки на передней панели | Не менее 6 |  |
| 7.2 | Поворотный переключатель | Наличие |  |
| 7.3 | Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд | Наличие |  |
| 8 | Тревоги |
| 8.1 | Уровни | Не менее 3: высокий , средний, низий |  |
| 8.2 | Типы тревог | Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров |  |
| 9 | Память |
| 9.1 | Тренды | Не менее 160 часов (разрешение 1 минута) Не менее 4 часов (разрешение 5 с) Не менее 1 час (разрешение 1 с) |  |
| 9.2 | События тревоги | Не менее 200 событий тревоги с соответствующими кривыми длительностью не мнее 8 секунд |  |
| 9.3 | НИАД | Не менее 2000 групп результатов измерения |  |
| 9.4 | События аритмий | Не менее 100 событий аритмии и соответствующих им кривых длительностью не мнее 8 секунд |  |
| 9.5 | Развернутые кривые | Не менее 48 часов |  |
| 10 | Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей | Наличие |  |
| 10.1 | Расчеты: |
| 10.2 | Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования | Наличие |  |
| 10.3 | Оксигенации | Наличие |  |
| 10.4 | Вентиляции | Наличие |  |
| 10.5 | Гемодинамики | Наличие |  |
| 10.6 | Функции почек | Наличие |  |
| 11 | Меню |  |  |
| 11.1 | Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне | Наличие |  |
| 11.2 | Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране | Наличие |  |
| 12 | Аккумулятор |
| 12.1 | Тип | Литий-ионный |  |
| 12.2 | Время работы от аккумулятора | Не менее 2 часов |  |
| 13 | Встроенные мониторируемые параметры | Наличие |  |
| 13.1 | ЭКГ 3, 5 каналов | Наличие |  |
| 13.2 | SpO2 | Наличие |  |
| 13.3 | Неинвазивное АД | Наличие |  |
| 13.4 | Инвазивное АД, не менее 2 каналов | Возможность |  |
| 13.5 | Температура | Не менее 2 каналов |  |
| 13.6 | CO2 в боковом потоке | Возможность |  |
| 13.7 | CO2 в основном потоке | Наличие |  |
| 14 | Характеристики измерения ЭКГ | Наличие |  |
| 14.1 | Количество отведений | 3, 5 |  |
| 14.2 | Отведения | I; II; III; и/или avR; avL; avF; V |  |
| 14.3 | Режим | R, L, F, N, C; или RA, LA, LL, RL, V |  |
| 14.4 | Усиление | х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто |  |
| 14.5 | Скорость развертки | 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с |  |
| 14.6 | Определение кардиостимулятора | Амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ Ширина не уже от 0,1 до 2 мс |  |
| 14.7 | Определение комплекса QRS | Наличие |  |
| 14.8 | Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие | Наличие |  |
| 14.9 | Определение летальных аритмий | Наличие |  |
| 14.10 | Анализ аритмий | Не менее 26 типов |  |
| 14.11 | ASYSTOLE (асистолия) | Наличие |  |
| 14.12 | VT (желудочковая тахикардия) | Наличие |  |
| 14.13 | VF(желудочковая фибрилляция) | Наличие |  |
| 14.14 | VPC RUN (серия экстрасистол) | Наличие |  |
| 14.15 | COUPLET (парная экстрасистола) | Наличие |  |
| 14.16 | EARLY VPC (ранняя экстрасистола) | Наличие |  |
| 14.17 | BIGEMINY (бигеминия) | Наличие |  |
| 14.18 | VPC (экстрасистола) | Наличие |  |
| 14.19 | FREQ VPC (частые экстрасистолы) | Наличие |  |
| 14.20 | TACHYCARDIA (тахикардия) | Наличие |  |
| 14.21 | BRADYCARDIA (брадикардия) | Наличие |  |
| 14.22 | V BRADY (желудочковая брадикардия) | Наличие |  |
| 14.23 | EXT TACHY (критическая тахикардия) | Наличие |  |
| 14.24 | EXT BRADY (критическая брадикардия) | Наличие |  |
| 14.25 | SV TACHY (суправентрикулярная тахикардия) | Наличие |  |
| 14.26 | MULTIFORM (две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут) | Наличие |  |
| 14.27 | V RHYTHM (желудочковый ритм) | Наличие |  |
| 14.28 | PAUSE (нет комплекса QRS в течение 1-3 сек.) | Наличие |  |
| 14.29 | TRIGEMINY (тригеминия) | Наличие |  |
| 14.30 | IRREGULAR RR (нерегулярный RR интервал) | Наличие |  |
| 14.31 | PACER NON-CAPTURE (QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени) | Наличие |  |
| 14.32 | PROLONGED RR (RR интервал длиннее доминантного) | Наличие |  |
| 14.33 | NO PACER PULSE (не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии) | Наличие |  |
| 14.34 | Nonsus. Vtac(неустойчивая желудочковая тахикардия) | Наличие |  |
| 14.35 | Atrial Fibrillation(Фибрилляция предсердий) | Наличие |  |
| 14.36 | Heart Pause Too High (Высокие сердечные паузы) | Наличие |  |
| 14.37 | Диапазон ST-сегмента | от -2,0 мВ до 2.0 мВ |  |
| 14.38 | Коэффициент подавления сигналов | Режим диагностики: не менее 90 дБ Режим мониторинга: не мнее 105 дБ Хирургический режим: не мнее 105 дБ Режим ST: не мнее 105 дБ |  |
| 14.39 | Диапазон ЧСС | Взрослые: от 15 до 300 уд/мин Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин |  |
| 14.40 | Погрешность ЧСС | Не более ±1 уд/мин или ±1% |  |
| 14.41 | Разрешене ЧСС | Не более 1 уд/мин |  |
| 15 | Характеристики измерения дыхания | Наличие |  |
| 15.1 | Метод | Импедансный |  |
| 15.2 | Отведение | I или II по выбору пользователя,Авто |  |
| 15.3 | Скорость развертки | 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с |  |
| 15.4 | Диапазон измерений | Взрослые: от 0 до 150 дых/мин Дети/Новорожденные: от 0 до 150 дых/мин |  |
| 15.5 | Диапазон срабатывания тревог | Взрослые: от 0 до 150 дых/мин Дети/Новорожденные: от 0 до 150 дых/мин |  |
| 15.6 | Разрешение | Не более 1 дых/мин |  |
| 15.7 | Погрешность | Не более ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин) |  |
| 15.8 | Время тревоги по апноэ | 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с, 45 с, 50 с, 55 с, 1 мин. |  |
| 16 | Характеристики измерения SpO2 | Наличие |  |
| 16.1 | Диапазон измерений | Не менее 0 – 100% |  |
| 16.2 | Разрешение | Не более 1% |  |
| 16.3 | Погрешность | Не более ±2% (70-100%) |  |
| 16.4 | Диапазон ЧП | Comen: 15 – 350 уд/мин Masimo: 25-240 уд/мин Nelcor: 20-300 уд/мин |  |
| 16.5 | Разрешение ЧП | Не более 1 уд/мин |  |
| 16.6 | Погрешность ЧП | Не более ±2 уд/мин |  |
| 16.7 | Диапазон индекса перфузии | 0,02-20%% |  |
| 16.8 | Разрешение индекса перфузии | 0,10% |  |
| 17 | Характеристики измерения НИАД | Наличие |  |
| 17.1 | Метод | Осциллометрический |  |
| 17.2 | Режимы | Ручной, автоматический, непрерывный |  |
| 17.3 | Измеряемые параметры | Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса |  |
| 17.4 | Длительность цикла в непрерывном режиме | 5 минут |  |
| 17.5 | Интервалы измерений в автоматическом режиме | 1; 2; 2,5; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480;720 мин |  |
| 17.6 | Диапазон измерения систолического давления | Взрослые: от 20 до 300 мм рт. ст. Дети: от 20 до 300 мм рт. ст. Новорожденные: от 20 до 300 мм рт. ст. |  |
| 17.7 | Диапазон измерения диастолического давления | Взрослые: от 10 до 250 мм рт. ст. Дети:от 10 до 180 мм рт. ст. Новорожденные:от 10 до 150 мм рт. ст. |  |
| 17.8 | Диапазон среднего давления | Взрослые: от 10 до 300 мм рт. ст. Дети:от 10 до 200 мм рт. ст. Новорожденные:от 10 до 150 мм рт. ст. |  |
| 17.9 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |
| 17.10 | Погрешность | Максимальное стандартное отклонение: не более 8 мм рт. ст. Максимальная средняя погрешность: не более ±5 мм рт. ст. |  |
| 17.11 | Единицы измерения | мм рт.ст., кПа |  |
| 17.12 | Диапазон начального давления накачивания манжеты | Взрослые: от 80 до 240 Дети: от 80 до 200 Новорожденные: от 60 до 120 |  |
| 17.13 | Программная защита от избыточного давлениия | Наличие |  |
| 17.14 | Максимальное время измерения давления | Взрослые/дети: не более 180 с Новорожденные: не более 90 с |  |
| 17.15 | Диапазон ЧП | От 40 до 240 уд./мин |  |
| 18 | Характеристики измерения температуры | Наличие |  |
| 18.1 | Метод | Термическое сопротивление |  |
| 18.2 | Диапазон измерений | 0 – 50оС |  |
| 18.3 | Разрешение | Не более 0,1 оС |  |
| 18.4 | Погрешность | Не более ±0,1 оС |  |
| 18.5 | Кол-во каналов | Не менее 2 |  |
| 18.6 | Параметры | Т1; Т2; Δ Т |  |
| 18.7 | Единицы измерения | оС, F |  |
| 19 | Характеристики измерения ИАД | Возможность |  |
| 19.1 | Метод | Прямое инвазивное измерение |  |
| 19.2 | Диапазон измерения статического давления | -60~360 мм рт.ст. |  |
| 19.3 | Диапазон измерений | ART 0~300 мм рт.ст. PA -6~120 мм рт.ст. CVP -10~40 мм рт.ст. RAP -10~40 мм рт.ст. LAP -10~40 мм рт.ст. ICP -10~40 мм рт.ст. P1, P2 -50~300 мм рт.ст. LV 0~300 мм рт.ст. AO 0~300 мм рт.ст. UAP 0~300 мм рт.ст. BAP 0~300 мм рт.ст. FAP 0~300 мм рт.ст. UVP -10~40 мм рт.ст. IAP -10~40 мм рт.ст. |  |
| 19.4 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |
| 19.5 | Погрешность | Не более ± 2 % или ± 1 мм рт. ст., большее из значений |  |
| 19.6 | Отображение на экране монитора | Систолическое, диастолическое, среднее давление и кривая для каждого вида давления |  |
| 19.7 | Чувствительность датчика | Не более 5 мкВ/В/мм рт. ст. |  |
| 19.8 | Импеданс | 300 - 3000 Ом |  |
| 19.9 | Диапазон ЧП | От 25 до 350 уд./мин |  |
| 19.10 | Разрешение ЧП | Не более 1 уд/мин |  |
| 20 | Сердечный выброс (СВ) | Возможность |  |
| 20.1 | Метод | Термодилюция |  |
| 20.2 | Диапазон измерения, не менее | от 0,1 до 20 л\мин |  |
| 20.3 | Диапазон измерения температуры крови, не менее | 25 — 43 °C |  |
| 20.4 | Диапазон измерения температуры раствора, не менее | 0 — 27 °C |  |
| 20.5 | Точность измерения СВ | ±5% или ±0,1 л/мин |  |
| 20.6 | Точность измерения температуры (без датчика) | ±0,1 °C |  |
| 20.7 | Разрешение СВ | Не более 0,1 л/мин |  |
| 20.8 | Разрешение температуры | Не более 0,1 °C |  |
| 20.9 | Количество измерений для выборки | не менее 6 |  |
| 20.10 | Демонстрационный режим измерения для обучения персонала | Наличие |  |
| 21 | Характеристики измерения СO2 | Наличие |  |
| 21.1 | Метод | Поглощение инфракрасных лучей |  |
| 21.2 | Диапазон измерений | 0 – 150 мм рт.ст. |  |
| 21.3 | Разрешение | Не более 1 мм рт.ст. |  |
| 21.4 | Скорость потока отбора | 70 мл/мин, 100 мл/мин |  |
| 21.5 | Отображение на экране монитора | Кривая CO2, значения EtCO2, FiCO2, ЧДДП |  |
| 21.6 | Диапазон измерения ЧДДП | от 0 до 120 дых/мин |  |
| 21.7 | Погрешность измерений ЧДДП | Не более ±2 дых/мин |  |
| 21.8 | Время апноэ | 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с, 45 с, 50 с, 55 с, 1 мин. |  |
| 21.9 | CO2 в основном потоке | Наличие |  |
| 21.10 | CO2 в боковом потоке | Возможность |  |
| 22 | Анестетики | Возможность |  |
| 22.1 | Метод: инфракрасная абсорбция | Наличие |  |
| 22.2 | Время прогрева | Не более 20 сек |  |
| 22.3 | Виды газов | CO2, O2, N2O, Энфлуран, Изофлуран, Севофлуран, Галотан, Десфлуран |  |
| 22.4 | Диапазон измерений: |
| 22.5 | CO2 | От 0 до 114мм рт.ст От 114 до 190 мм рт.ст ±(1,52 мм рт.ст + 2% от показаний) |  |
| 22.6 | N2O | От 0 до 100 % ±(2 % + 2% от показаний) |  |
| 22.7 | Галотан, энфлуран, изофлуран | От 0 до 8 % От 8 до 25 % ± (0,15 % + 5% от показаний) |  |
| 22.8 | Севофлуран | От 0 до 10 % От 10 до 25 % ± ( 0,15 % + 5% от показаний) |  |
| 22.9 | Десфлуран | От 0 до 22 % От 22 до 25 % ±(0,15 % + 5% от показаний) |  |
| 22.10 | O2 | От 0 до 100 % ±(1 % + 2% от показаний) |  |
| 22.11 | Частота дыхания | От 0 до 254 дых/мин ±1 дых/мин |  |
| 22.12 | Разрешение CO2 | Не более 1 мм рт. ст. |  |
| 22.13 | Разрешение ЧД | Не более 1 дых/мин |  |
| 22.14 | Время тревоги об удушении | 10с, 15с, 20с, 25с, 30с, 35с, 40с |  |
| 23 | Импедансная кардиография ICG | Возможность |  |
| 23.1 | Метод | Торакальный электрический импеданс |  |
| 23.2 | Волновые формы | Кривая импеданса |  |
| 23.3 | Ударный объем | 5 — 250 мл/уд |  |
| 23.4 | ЧСС | 44 — 185 уд/мин |  |
| 23.5 | Сердечный выброс | 1,4 — 15 л/мин |  |
| 23.6 | Погрешность ИКГ: ЧСС | Не более ±2 уд/мин |  |
| 23.7 | BIS | Возможность |  |
| 23.8 | Метод | Биспектральный анализ ЭЭГ |  |
| 23.9 | Измеряемые параметры | BIS, SQI, EMG, BSR |  |
| 23.10 | Диапазон сопротивления | 0 — 999 kΩ |  |
| 23.11 | Диапазон частоты | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц |  |
| 23.12 | Пропускная способность | 0,25 — 100 Гц |  |
| 24 | Характеристики принтера | Возможность |  |
| 24.1 | Тип | Термо, встроенный |  |
| 24.2 | Количество кривых | Не менее 3 |  |
| 24.3 | Ширина бумаги | Не менее 50 мм |  |
| 24.4 | Скорость | 25; 50 мм/сек |  |
| 25 | Комплект поставки |  |  |
| 25.1 | Монитор пациента: ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура | 1 шт. |  |
| 25.2 | Кабель ЭКГ 5 отведений | 1 шт. |  |
| 25.3 | Электроды для взрослых | 1 уп. |  |
| 25.4 | Датчик SpO2 для взрослых | 1 шт. |  |
| 25.5 | Трубка для манжеты НИАД | 1 шт. |  |
| 25.6 | Манжета НИАД (27-35 см) | 1 шт. |  |
| 25.7 | Датчик температуры накожный для взрослых | 1 шт. |  |
| 25.8 | Модуль CO2 основного потока | 1 шт. |  |
| 25.9 | Адаптер CO2 основного потока | 1 шт. |  |
| 25.10 | Внутренняя батарея | 1 шт. |  |
| 25.11 | Шнур питания | 1 шт. |  |

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 314 127 (Один миллион триста четырнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей 72 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Система мониторинга глубины наркоза и седации, с принадлежностями | 1 | компл. | 592 200,00 | 614 703,60 | 625 955,40 |
| 2 | Монитор мульти-параметровый пациента с принадлежностями СО2 | 1 | компл. | 451 245,00 | 468 392,31 | 476 965,97 |
| 3 | Монитор мульти-параметровый пациента с принадлежностями | 1 | компл. | 230 346,00 | 239 099,15 | 243 475,72 |
| Сумма, руб. |  |  | 1 273 791,00 | 1 322 195,06 | 1 346 397,09 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 1 314 127,72 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 75 (Семидесяти пяти) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.