УТВЕРЖДАЮ

Главный врач НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Хомякова Т.Д.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 225/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки систем для фиксации тел позвоночника для отделения нейрохирургии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение).

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com/

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки систем для фиксации тел позвоночника для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Товары | Ед.изм. | Кол-во, шт.* | Технические характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков для коррекции деформаций | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом при хирургической коррекции деформаций. В состав должны входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой. Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. | Соответствует |
| 2 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков для коррекции деформаций со стяжкой поперечной | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом при хирургической коррекции деформаций. В состав должны входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой. Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. Стяжка поперечная. Стяжка поперечная предназначена для поперечного соединения продольных фиксирующих стержней для придания большей жесткости системе транспедикулярной фиксации. Стяжка изготовлена из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Конструкция стяжки поперечной обеспечивает возможность ее установки на фиксирующих стержнях диаметром 5.4 мм. Конструкция стяжки поперечной обеспечивает возможность ее установки при различном расстоянии между фиксирующими стержнями. Крючки стяжки поперечной имеют механизм фиксации на фиксирующих стержнях, исключающий их произвольное соскальзывание при установке. | Соответствует |
| 3 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков для коррекции деформаций с полу-блокированными винтами полиаксиальными для коррекции деформаций | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом при хирургической коррекции деформаций. В состав должны входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой. Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Винт полиаксиальный для коррекции деформаций в комплекте с фиксирующей гайкой Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов при хирургической коррекции деформаций позвоночника. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что обеспечивает эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Головка винта полу-блокирована в аксиальной плоскости, что обеспечивает возможность выполнения индивидуальной и сегментарной деротации тел позвонков. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт имеет механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта полностью блокируется. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 30 мм до 50 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 35 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 35 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 35 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. | Соответствует |
| 4 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом. В состав должны входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой: Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. | Соответствует |
| 5 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 4-х винтовая со стяжкой поперечной с 1 Пастой остеокондуктивной | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом. В комплект должно входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой-4 шт: Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. Стяжка поперечная – 1 шт. Стяжка поперечная предназначена для поперечного соединения продольных фиксирующих стержней для придания большей жесткости системе транспедикулярной фиксации. Стяжка изготовлена из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Конструкция стяжки поперечной обеспечивает возможность ее установки на фиксирующих стержнях диаметром 5.4 мм. Конструкция стяжки поперечной обеспечивает возможность ее установки при различном расстоянии между фиксирующими стержнями. Крючки стяжки поперечной имеют механизм фиксации на фиксирующих стержнях, исключающий их произвольное соскальзывание при установке. Паста остеокондуктивная – 1 шт. Материал предназначен для восстановления целостности и регенерации костной ткани. Материал синтетический, нанокристаллический, рассасывающийся биосовместимый остеокондуктивный, способствует врастанию и слиянию смежных здоровых костей при пересадке в костной среде. Материал представлять собой нанокристаллическую пасту на водной основе. Двухфазный состав: гидроксиапатит и β-трикальция фосфат. Паста рентгеноконтрастна. Рассасывание происходит контролируемым способом. Отсутствие необходимости перед применением дополнительного смешивания или другой подготовки. | Соответствует |
| 6 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 4-х винтовая с 1 имплантатом межпозвонковым | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом. В комплект должно входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой-4 шт: Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. Имплантат межпозвонковый – 1 шт. Имплантат должен быть предназначен для замещения диска и последующего формирования спондилодеза между телами двух позвонков поясничного отдела позвоночника. Имплантат должен быть предназначен для установки миниинвазивным трансфораминальным доступом. Имплантат должен быть изготовлен из биологически совместимого материала PEEK, соответствующего стандарту ASTM F2026-07. Имплантат должен иметь отверстие для заполнения его искусственной костью или костью пациента. Имплантат должен иметь боковые прорези в аксиальной плоскости для амортизации вертикальных нагрузок и оптимального распределения нагрузки между кейджем и вставкой из искусственной кости или кости пациента для способствования спондилодезу и упрочнению замыкательных пластин тел позвонков в месте контакта с костной вставкой внутри кейджа (согласно закону Вольфа). Имплантат должен иметь анатомическую форму для стабильного расположения между замыкательными пластинами позвонков. Имплантат должен обеспечивать угол лордоза в 4 градуса. Имплантат должен иметь поперечные зубцы на поверхностях, обращенных к замыкательным пластинам тел позвонков, для обеспечения первичной стабильности и препятствования миграции имплантата. Высота зубцов не менее 0.6 мм и не более 0.8 мм. Конструкция имплантата должна позволять контролировать и изменять угол его введения при имплантации. Имплантат должен иметь 2 танталовых рентгеноконтрастных маркера для контроля положения импланта. Имплантат должен иметь длину не менее 27 и не более 29 мм Диапазон высоты имплантата от 8 мм до 14 мм с шагом 2 мм. | Соответствует |
| 7 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 4-х винтовая | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом. В комплект должно входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой-4 шт: Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. | Соответствует |
| 8 | Система для трансредикцлярной фиксации тел позвонков, 6-ти винтовая с 2 имплантатами межпозвонковыми | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом. В комплект должно входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой-6 шт: Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. Имплантат межпозвонковый – 2 шт. Имплантат должен быть предназначен для замещения диска и последующего формирования спондилодеза между телами двух позвонков поясничного отдела позвоночника. Имплантат должен быть предназначен для установки миниинвазивным трансфораминальным доступом. Имплантат должен быть изготовлен из биологически совместимого материала PEEK, соответствующего стандарту ASTM F2026-07. Имплантат должен иметь отверстие для заполнения его искусственной костью или костью пациента. Имплантат должен иметь боковые прорези в аксиальной плоскости для амортизации вертикальных нагрузок и оптимального распределения нагрузки между кейджем и вставкой из искусственной кости или кости пациента для способствования спондилодезу и упрочнению замыкательных пластин тел позвонков в месте контакта с костной вставкой внутри кейджа (согласно закону Вольфа). Имплантат должен иметь анатомическую форму для стабильного расположения между замыкательными пластинами позвонков. Имплантат должен обеспечивать угол лордоза в 4 градуса. Имплантат должен иметь поперечные зубцы на поверхностях, обращенных к замыкательным пластинам тел позвонков, для обеспечения первичной стабильности и препятствования миграции имплантата. Высота зубцов не менее 0.6 мм и не более 0.8 мм. Конструкция имплантата должна позволять контролировать и изменять угол его введения при имплантации. Имплантат должен иметь 2 танталовых рентгеноконтрастных маркера для контроля положения импланта. Имплантат должен иметь длину не менее 27 и не более 29 мм Диапазон высоты имплантата от 8 мм до 14 мм с шагом 2 мм. | Соответствует |
| 9 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 6-ти винтовая с 1 имплантатом межпозвонковыми | шт | 1 | Система должна быть предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов открытым доступом. В комплект должно входить: Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой-6 шт: Винт должен быть предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Винт должен быть изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт должен иметь конусную форму на треть длины от кончика, что должно обеспечивать эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт должен легко ввинчиваться, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт должен иметь механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта должна полностью блокироваться. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 25 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 120 мм с шагом в 10 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. Имплантат межпозвонковый – 1 шт. Имплантат должен быть предназначен для замещения диска и последующего формирования спондилодеза между телами двух позвонков поясничного отдела позвоночника. Имплантат должен быть предназначен для установки миниинвазивным трансфораминальным доступом. Имплантат должен быть изготовлен из биологически совместимого материала PEEK, соответствующего стандарту ASTM F2026-07. Имплантат должен иметь отверстие для заполнения его искусственной костью или костью пациента. Имплантат должен иметь боковые прорези в аксиальной плоскости для амортизации вертикальных нагрузок и оптимального распределения нагрузки между кейджем и вставкой из искусственной кости или кости пациента для способствования спондилодезу и упрочнению замыкательных пластин тел позвонков в месте контакта с костной вставкой внутри кейджа (согласно закону Вольфа). Имплантат должен иметь анатомическую форму для стабильного расположения между замыкательными пластинами позвонков. Имплантат должен обеспечивать угол лордоза в 4 градуса. Имплантат должен иметь поперечные зубцы на поверхностях, обращенных к замыкательным пластинам тел позвонков, для обеспечения первичной стабильности и препятствования миграции имплантата. Высота зубцов не менее 0.6 мм и не более 0.8 мм. Конструкция имплантата должна позволять контролировать и изменять угол его введения при имплантации. Имплантат должен иметь 2 танталовых рентгеноконтрастных маркера для контроля положения импланта. Имплантат должен иметь длину не менее 27 и не более 29 мм Диапазон высоты имплантата от 8 мм до 14 мм с шагом 2 мм. | Соответствует |
| 10 | Система Romeo для транспедикулярной фиксации тел позвонков, миниинвазивная 4-х винтовая | шт | 1 | Система предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов миниинвазивным и транскутанным доступом. В комплект должно входить: Винт канюлированный полиаксиальный в комплексте с фиксирующей гайкой – 4 шт: Винт изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт имеет конусную форму на треть длины от кончика, что обеспечивает эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт легко ввинчивающийся, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт имеет механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта полностью блокируется. Винт имеет продольное отверстие для проведения винта по спице. Диаметр отверстия не более 1.35 мм. Конструкция винта обеспечивает возможность бесспицевой транскутанной установки винта. Диапазон диаметра винта от 5 мм до 7 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 30 мм до 50 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 30 мм до 60 мм с шагом в 5 мм Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 60 мм с шагом в 5 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. Фиксирующая гайка поставляется в комплекте с винтом. Стержень титановый миниинвазивный – 2 шт: Стержень предназначен для миниинвазивного и транскутанного проведения через головки транспедикулярных винтов. Стержень изготовлен из биологически совместимого титанового сплава типа TA6V4, соответствующего стандарту ISO5832.3. Диаметр стержня не более 5.4 мм. Стержень должен иметь маркировку диаметра и длины. Стержень должен иметь маркировку сагиттальной линии. Диапазон длины стержня от 30 до 90 мм с шагом 5 мм; от 100 до 190 мм с шагом 10 мм. | Соответствует |
| 11 | Система Romeo для транспедикулярной фиксации тел позвонков, миниинвазивная 4-х винтовая с цементом костным медицинским (1/2 дозы) – 2 шт. и устройством для чрескожной вертебропластики – 2 шт. | шт | 1 | Система предназначена для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов миниинвазивным и транскутанным доступом. В комплект должно входить: Винт канюлированный полиаксиальный в комплексте с фиксирующей гайкой – 4 шт: Винт изготовлен из биологически совместимого титанового сплава TA6V4 или эквивалентного, соответствующего стандарту ISO5832.3. Винт имеет конусную форму на треть длины от кончика, что обеспечивает эффект самоцентрирования винта в ножке позвонка и возможность корректировки траектории после введения винта на 1/3. Винт легко ввинчивающийся, без необходимости предварительного прохождения канала метчиком. Должна иметься цветовая маркировка типа винта. Винт должен иметь маркировку с указанием длины и диаметра винта. Головка винта должна иметь прорези для проведения фиксирующего стержня. Медиальная и латеральная части головки винта должны иметь круглые выемки для установки инструментов. Типоразмерная линейка винтов должна позволять имплантировать винты на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым. Полиаксиальность головки винта не менее 50 градусов для адаптации к анатомическим особенностям пациента и удобства проведения стержня. Высота профиля головки винта не более 14 мм. Диаметр головки винта не более 14 мм. Сагиттальная ширина не более 10 мм. Полиаксиальный винт имеет механизм блокировки. При затягивании фиксирующей гайки (с установленным в головку винта стержнем) полиаксиальность винта полностью блокируется. Винт имеет продольное отверстие для проведения винта по спице. Диаметр отверстия не более 1.35 мм. Конструкция винта обеспечивает возможность бесспицевой транскутанной установки винта. Диапазон диаметра винта от 5 мм до 7 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 30 мм до 50 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 30 мм до 60 мм с шагом в 5 мм Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 60 мм с шагом в 5 мм. Фиксирующая гайка должна быть однокомпонентной, низкопрофильной. Гайка должна быть универсальной - подходить ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Гайка должна иметь внутренний шлиц в виде шестигранника для установки на держателе гайки и отвертке. На верхней (внешней) стороне гайки должна быть нанесена маркировка для правильного позиционирования гайки на инструментах и в головке винта. Гайка должна иметь однозаходную резьбу. Фиксирующая гайка должна выдерживать при затягивании момент сил не менее 13 Нм. Фиксирующая гайка поставляется в комплекте с винтом. Стержень титановый миниинвазивный – 2 шт: Стержень предназначен для миниинвазивного и транскутанного проведения через головки транспедикулярных винтов. Стержень изготовлен из биологически совместимого титанового сплава типа TA6V4, соответствующего стандарту ISO5832.3. Диаметр стержня не более 5.4 мм. Стержень должен иметь маркировку диаметра и длины. Стержень должен иметь маркировку сагиттальной линии. Диапазон длины стержня от 30 до 90 мм с шагом 5 мм; от 100 до 190 мм с шагом 10 мм. Устройство для смешивания и введения цемента – 2 шт. Устройство для чрезкожной вертебропластики со стилетом, должно быть предназначено для лечения вертебральных опухолей, метастатических поражений позвоночника, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза, сопровождающиеся болевым синдромом. Должен поставляться в следующей комплектации : система смешивания и введения цемента объемом не менее 11мл, блок головки миксера, картридж введения, удлиняющую трубку, троакар для введения с 4-х гранным мандреном, вакуумный шланг, воронку, стилет. Цемент костный медицинский (1/2 дозы) – 2 шт. Цемент рентгеноконтрастный, для проведения чрескожной вертебропластики. Должен обладать средней вязкостью. Должен состоять из двух стерильно упакованных компонентов: ампулы, содержащей бесцветный жидкий мономер и пакета мелко измельченного порошка, состоящего из плоских, скученных микроскопических хлопьев. Во время приготовления порошок и жидкость должны смешиваться, превращаясь в полимерную форму, похожую на густую вязкую массу. | Соответствует |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 3 730 333 (Три миллиона семьсот тридцать тысячь триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков для коррекции деформаций | 1 | 550 000,00 | 510 000,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| 2 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков для коррекции деформаций со стяжками поперечными | 1 | 650 000,00 | 612 000,00 | 600 000,00 | 620 666,67 |
| 3 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков для коррекции деформаций с полу-блокированными винтами полиаксиальными для коррекции деформаций | 1 | 750 000,00 | 714 000,00 | 700 000,00 | 721 333,33 |
| 4 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков | 1 | 289 000,00 | 263 000,00 | 257 000,00 | 269 666,67 |
| 5 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 4х винтовая со стяжкой поперечной в сборе мульаксиалльной с Паста | 1 | 242 000,00 | 242 000,00 | 220 000,00 | 234 666,67 |
| 6 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 4х винтовая с 1 имплантатом межпозвонковым | 1 | 198 000,00 | 188 000,00 | 186 000,00 | 190 666,67 |
| 7 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 4-х винтовая | 1 | 175 000,00 | 165 000,00 | 163 000,00 | 167 666,67 |
| 8 | Система для трансредикцлярной фиксации тел позвонков, 6-ти винтовая с 2 имплантатами межпозвонковыми | 1 | 275 000,00 | 252 000,00 | 250 000,00 | 259 000,00 |
| 9 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, 6-ти винтовая с 1 имплантатом межпозвонковыми | 1 | 241 000,00 | 223 000,00 | 221 000,00 | 228 333,33 |
| 10 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, миниинвазивная 4-х винтовая | 1 | 262 000,00 | 244 000,00 | 240 000,00 | 248 666,67 |
| 11 | Система для транспедикулярной фиксации тел позвонков, миниинвазивная 4х винтовая с цементом костным медицинским (1/2 дозы) – 2 шт. и устройством для чрескожной вертебропластики – 2 шт. | 1 | 289 000,00 | 263 000,00 | 257 000,00 | 269 666,67 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 3 921 000,00 | 3 676 000,00 | 3 594 000,00 | 3 730 333,33 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп., 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.